2014年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2014］006】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2014]006

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2014年11月10日至2014年11月14日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2014年11月17日下午16:00-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2014年11月17日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件）

7、公示期：2014年11月5日至2014年11月11日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起三日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

1、医用加压器（1台）

(1)输入电压和频率:AC100V~240V     50/60Hz

(2)输入功率:80W

(3)熔断丝规格:F2AL250V   φ5×20

(4)防电击类型:I类

(5)防电击的程度:具有BF型一个应用部分

(6)对有害进液的防护程度:普通设备(不防进液的封闭设备)

(7)对有易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度:不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

(8)按工作制式分:连续运行

(9)流量调节范围: 0～2200ml/min

(10)压力调节范围:0～250mmHg可调

(11)操作温度:+10℃～+40℃

(12)湿度:30%～75%

2、动态心电分析系统（1套）

| 一） | 动态心电分析系统整机功能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 动态心电图分析系统具有下列认证文件： （1）欧盟CE认证 （2）通过欧洲ISO13485质量管理体系认证 （3）通过ISO9001质量管理体系认证 （4）自动分析准确性通过美国MIT-BIN等权威数据库测试，高达99.9% （5）全球首创房颤自动分析,通过美国MIT-BIN等权威数据库测试,准备率高达99% |
| 2 | 能全信息存贮患者数据，并可DVD光盘刻录备份。 |
| 3 | 1个标准24小时的记录，可在10秒内下载完毕。 |
| 4 | 系统同步分析一条记录时，自动分析时间小于10秒； |
| 5 | 具备德国GDT接口 |
| 二） | 动态心电记录盒主要功能和技术要求 |
| 1 | 导联方式：标准12导联，10根导联线记录，真实准确采集12导心电数据。 |
| 2 | 轻便小巧，1节7号碱性电池供电，最高可连续记录96小时以上。 |
| 3 | 记录盒外置两个指示灯，确保电极安放成功；可以查看导联连接状态，可以监控电池用量。 |
| 4 | 采样率4000Hz，开启起搏达到10000Hz。高信噪比（>100dB），高精度高分辨率（16bit,最高10000Hz采样） |
| 5 | 多通道采集起搏器信号，内置起搏器检测电路。 |
| 6 | 存储类型为SD存储卡，容量为4G。确保实现最大14天的数据能够存储。 |
| 7 | 可采集最小脉宽0.1ms，最小幅值2mv的起搏器信号。 |
| 8 | 记录盒内置电池电量检测和导联脱落检测电路，当电池电量不足或者导联线脱落时，采用蜂鸣器和指示灯的方式报警 |
| 9 | 记录盒仅有两功能键，避免患者误操作。 |
| 10 | 导联连接正常时，记录盒可自动开始记录。 |
| 三） | 智能动态心电分析软件主要功能和技术要求 |
| 1 | 具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早等心率失常的智能化分析。 |
| 2 | 具有全程自动跟踪编辑功能（自动修正伪差心搏后房早、自动移除房颤事件中房早、自动调整最快最慢心率位置）。 |
| 3 | 模板分析：包括正常、房早、室早、起搏、伪差、疑问心搏模板，模板数目自适应，根据实际波形逐波生成，修改模板方便快捷，可反复修改、单波修改、多波批量修改功能，模板内有同屏心搏叠加图。 |
| 4 | 具有心搏模板叠加功能以及叠加后的编辑修改功能，通过模板内心搏叠加，可将形态不同的心搏进行快速区分、抽离、编辑、保存、打印。（波形反混淆分析技术，与Demix功能类似） |
| 5 | 房颤、房扑全自动分析：具有全程心电数据的RR间期时间散点图技术，一键自动分析房颤房扑，可准确定位房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率，房颤事件列表显示； |
| 6 | 提供同屏显示24小时、一小时时间散点图、以及对应的心电图条图、逐步定位具体心搏，列出具体房颤、房扑事件发生时间，时长等准确信息。 |
|  | 具有1小时Poincare散点图及24小时Poincare散点图技术。 |
| 7 | 具备12导同步ST段动态扫描分析功能，自动生成ST段事件统计。统计信息包括发生时间、时长、压低幅值。 |
| 9 | 43种直方图分析: 包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S间期、S-S间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V间期、V-N间期、V-R间期、起搏到起搏、起搏到原发、原发到起搏、RR间期比、心率直方图在内的43种直方图。 |
| 10 | 可在直方图上批量编辑心搏、插入心搏，如房早未下传等。 |
| 11 | 自动挑选最快最慢心律，并自动插入图条，无需人工手动存图。 |
| 12 | 能够准确快速判断最快最慢心率，可以即时找到准确真实的最快最慢心率，并且支持即时打印。 |
| 13 | 具有起搏器分析功能，有单独的起搏心搏模板。可以查看每个通道的起搏器信号。 |
| 14 | 独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败。 |
| 15 | 心律失常事件列表：室早时间、房早事件、停搏事件、心率异常事件、ST段事件单独列表，可根据心律失常发生时间、模板编号、事件类型对事件进行排序。 |
| 16 | 心律失常事件直方图：根据心律失常次起数描绘直方图，方便快速准确定位严重心律失常。如，单发室早次数统计直方图等。 |
| 17 | 心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析。 |
| 18 | 具有心率震荡（HRT）自动分析功能。 |
| 19 | 具有T波电交替（TWA）自动分析功能。 |
| 20 | 具有QT间期（QTｄ）自动分析功能，QT间期分析：可选测分析通道，可随时调整测量点，且包括QT离散度、QT散点图、QT直方图、QT趋势图等多个分析工具。 |
| 21 | 具有心电向量图（VCG）自动分析功能。 |
| 22 | 具有心室晚电位（VLP）自动分析功能。 |
| 23 | 睡眠窒息（SAP）自动分析功能。 |
| 24 | 全览图批量编辑：可以大面积选择任意长度心搏，标记为伪差或者添加房颤事件、用户自定义事件。 |
| 25 | 提供“转到时间”工具栏，可以查看自己所关注时间的心搏情况。 |
| 26 | 报告预览功能：可自动生成综述结论，结论术语有标准模板也可由用户自定义。报告预览中已存图条可再编辑。 |
| 27 | 具备全自动添加最快心律、最慢心律、单发室早、单发房早等图条功能，即：无需任何按钮，在数据分析完毕时即存好条图。 |
| 28 | 报告自定义功能:可自定义报告打印项目、页边距、字体、行距、图条打印通道和长度等信息，支持单通道长时间打印。 |
| 29 | 电子尺工具:测量尺可测量心电信号的间期和幅值,平行尺可代替分规功能。 |
| 30 | ECG滤波功能:提供工频滤波和实时基线滤波功能,提高心电信号质量。 |
| 31 | 数据库管理功能：可根据病人姓名、ID号、性别、记录时间、分析医生、诊断信息对记录进行查找和浏览，数据库中显示字段可自定义；病人记录可以进行备份、导入和删除操作。 |
| 32 | 提供用户事件工具,方便用户查看已选图条的时间位置,以便选择时间段再添加图条。 |
| 33 | 可运用鼠标滚轮，全程查看任意导联或任意组合导联的心电图条 |
| 34 | 报告模板具有强大的编辑功能，实现可选择多个报告模板，及首页各板块顺序的可编辑性。 |
| 35 | 房早模板内的片段缩略图，可设置多种长度，从显示一个心搏到显示前后多个心搏。并可来回切换，便于医生观察和诊断。 |

3、整体反射式无影灯

(1)灯头直径：700mm

(2)灯头外形：全封闭流线型，符合空气动力学设计，具备良好的层流效果

(3)透射面板：采用全透明、耐磨、抗UV的优质工程塑料，使无影灯光损耗低且使用安全。

(4)滤光器：采用先进的抛光封闭技术，可达到真正的冷光效果，提供了接近自然日光的色温度，最大限度降低工作区域的温升。

(5)中心照度：80000--150000（LUX）

(6)聚焦深度：≥600mm

(7)光斑直径：100-250mm

(8)色温：3500-5000k

(9)灯泡功率：24v ，150w

(10)灯泡：进口OSRAM灯泡，平均寿命1000小时

(11)主副灯泡切换：0.5秒内切换到备用灯泡

(12)显色性指数：96

(13)吸热系统：采用先进的棱型滤光玻璃能滤过99%以上的热辐射，具备出色光能效率，从而达到绝佳的冷光效果。

(14)医生头部温升：< 2℃

(15)手术野温升：< 10℃

(16)表面采用喷塑工艺，易于散热和日常维护。

(17)控制面板：微电脑数字控制，具备九段连续可调的亮度选择，并具备有照度记忆功能和宽电压工作特性。

(18)调焦手柄：可在低温甲醛蒸汽灭菌装置中消毒。

(19)采用配置轻巧的平衡臂悬挂系统。六组关节联动、移动轻巧、定位稳定。360度的全方位设计。可满足手术中不同高度和角度的需要。

(20)通过ISO9001，ISO13485、欧盟CE质量体系认证。

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一四年十一月四日