2015年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2015］006】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2015]006

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2015年11月11日至2015年11月19日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2015年11月20日下午16:00-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2015年11月20日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2015年11月10日至2015年11月16日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起三日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

1、输尿管镜（1条）

产品特性：适用于泌尿生殖系统疾病的诊断和治疗。

1）镜直径：前端≤4.5Fr，后端≤6.5Fr，

2）工作通道：≤3Fr，

3）工作长度430mm；

4）视角: 5 度

5）蓝宝石镜面；

6）进口钛合金材质外壳；

7）可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

8）原装进口一体镜

2、压力蒸汽灭菌器（1台）

1）容积:75L

2）灭菌桶尺寸：Ø388*530mm

3）毛/净重：86kg/72kg

4）电源：220VAC±10%/50Hz±1%

5）功率：3.5KW

6）最高工作温度：134℃

7）工作压力： 0.22Mpa

8）工作环境温度：5-55℃

9）工作环境湿度：10-95%

10）温度范围：0-134℃

11）温度偏差±1.0℃

12）定时范围：0—9999分钟

13）手抡式快开门结构，机械、电子双安全连锁装置：当桶内有压力时，无法开门

14）注水、升温、灭菌、排水、干燥过程全自动，无须人工监管

15）微电脑控制系统，LCD液晶动态显示，指示灯流程显示

16）高低水位报警并LCD缺水指示，断水保护控制，漏电保护：产品出现漏电灭菌器自动断电，超压保护：安全阀能释放过高压力，防烫保护：设有门罩防止蒸汽烫伤，灭菌结束可自动排气，声光报警提示，自动停机功能。

17）汽水内循环，冷凝器+风扇强力风冷，过程无蒸汽泻出

18）耐高温设计，人性化玻璃钢防烫保护罩

19）具备121度和132度运行模式，设有器械、敷料、包装机械、液体4个固定灭菌程序以及程序自定义

20）内桶、外桶、内腔全部采用SUS304不锈钢材质

3、超声波清洗机

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 清洗舱 |  |
| 1.1.1 | 容积 | ≥80L |
| 1.1.2 | 材质 | 2.0mm厚304不锈钢镜面板 |
| 1.2 | 密封门 |  |
| 1.2.1 | 开门方式 | 手动翻转门 |
| 1.2.2 | 密封方式 | 硅橡胶胶条压紧密封 |
| 1.3 | 管路系统 |  |
| 1.3.1 | 快速管路设计 | U型排水管路含进口排水泵，排水时间《=4min |
| 1.3.2 | 核心配件 | 循环泵、风机、进水电磁阀、计量泵均为进口品牌；（进口配件提供报关单） |
| 1.3.3 | 阀门： | 进口电磁阀，口径大、性能可靠 |
| 1.3.4 | 空气过滤器： | H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um； |
| 1.4 | 超声系统 |  |
| 1.4.1 | 单频电源 | 40KHZ |
| 1.4.2 | 多频电源 | 进口超声波电源，自动追频，多频转换 |
| 1.5 | 控制系统 |  |
| 1.5.1 | 控制方式 | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |
| 1.5.2 | 界面显示 | 128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 |
| 1.5.3 | 温度指示器 | 数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 |
| 1.5.4 | 安全保护 | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源（QX2000-A）；风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源（干燥槽）；循环泵电机保护功能：电机过流或缺相时，过流保护开关动作，切断电机电源（冲洗槽）。 |
| 1.6 | 整体参数 |  |
| 1.6.1 | 运行时间 | 每个功能槽20min左右 |
| 1.6.2 | 舱体尺寸 | ≥600*420*330 |
| 1.6.3 | 外形尺寸 | ≤840*694*830（长宽高） |
| 1.6.4 | 设备净重 | ≤125kg |
| 1.6.5 | 设备运行重量 | ≤230kg |
| 1.6.6 | 耗水量 | ≤65L |
| 1.6.7 | 清洗温度 | 40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 |
| 1.6.8 | 干燥温度 | 50℃～70℃可调 （干燥槽功能） |
| 1.6.9 | 消毒温度 | 80℃～93℃可调 （冲洗槽功能） |
| 1.6.10 | 加热方式： | 电加热 |
| 1.6.11 | 超声功率 | 40KHZ |

配置要求：

主机1台，清洗篮筐1个，篮筐支架1个

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一五年十一月十日