2016年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2016］003】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2016]003

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2016年5月4日至2016年5月10日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2016年5月12日下午16:00-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2016年5月12日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2016年4月29日至2016年5月6日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起三日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

壹）阴道镜

1. 整机要求

1.1投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过SFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证及注册登记表证明其符合要求。

1.2投标产品必须具有联网功能且能组成阴道镜网络，并在国内有不少于5家省级医院实际联网装机用户，提供服务器所在医院用户名单及联系方式以便备案。

2. 成像系统技术要求

2.1 采用SONY成像系统模块，镜头水平分辨率≥650线，具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.2由镜头按键控制放大倍数调节，放大倍数不少于3-50倍且为连续放大，图像几何失真度不超过3%, 需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.3由镜头按键控制计时，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间。提供可证明其功能的图文报告样本证明其符合要求。

2.4 镜头光源为环形双圈LED光源，光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调。

2.5 自动聚焦工作距离200～300mm，视野范围Φ6mm～60mm, 景深范围5mm～120mm, 具有自动和手动白平衡调节功能；工作距离=300mm时，光源照度>1600Lux。

2.6 图像输出方式：S-Video和Video方式输出，支持NTSC或PAL制式，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.7 需具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，且通过镜头按键控制，提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.8 需具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且通过镜头按键控制，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

2.9标配直立式镜头支架，可选摇臂支架。

3. 工作站系统性能要求

3.1 具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能。

3.2 具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例。

3.3 具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能。

3.4 具有专家向导功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

3.5 具有脚踏开关控制或鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.6具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能。

3.7 具有采图质量评估功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.8 具有软件防抖功能；

3.9 具有图像上添加标记的功能，提供相关文件证明其符合要求。

3.10 具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能。

3.11 具有4种阴道镜检查报告打印（2、3、4、6幅图可选）、4种LEEP手术报告（可自定义刀头规格）打印（2、3、4、6幅图可选）、1种体检报告打印功能，且可选择性打印内容，提供图文报告打印样本证明其符合要求。

3.12 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能，需提供证明其功能的SFDA注册检测报告证明其符合要求。

3.13 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果，需提供证明其功能的统计分析结果样本证明其符合要求。

3.14 具有大容量图像数据存储功能。

3.15 具有联网功能，可以组成网络阴道镜。

配置清单

| 序号 | 名称 | 型号/描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作站系统 |  |  |  |
| 1．1 | 工作站主机 | 主机配置参数： - Intel双核 CPU, 2G内存，500G硬盘, - DVD-RW光驱 - 嵌入式WES7操作系统 - 工控级主板 - 医用级电源模块 软件功能： - 具有病人病历创建、信息录入、查询、资料编辑、导入、导出及检查和拟诊等术语编辑的功能 - 具有典型病例图谱管理功能，提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的专家精选图谱精选参考病例 - 具有病人图片对比分析、标注、测量、图像处理功能 - 具有专家向导功能 - 具有脚踏开关控制或鼠标控制采图、定时自动采图、视频采集过程中采图、视频回放过程中采图的功能 - 具有检查及手术过程录像功能和录像回放功能 - 具有采图质量评估功能 - 具有软件防抖功能 - 具有图像上添加标记的功能 - 具有权限管理及自动备份功能、具有PDF报告自动存档功能 - 具有多种阴道镜检查报告打印、多种LEEP手术报告打印（可自定义刀头规格）、体检报告打印功能，且可选择性打印内容 - 具有病人资料的RCI评分、SWEDE评分功能 - 基于数据库管理的病人资料管理软件，可以方便地对阴道镜检查结果按检查项目内容、病人资料和病理结果等进行统计分析，且可导出统计结果 - 具有大容量图像数据存储功能 - 具有联网功能，可以组成网络阴道镜 | 台 | 1 |
| 1.2 | 键盘 |  | 个 | 1 |
| 1.3 | 鼠标 |  | 个 | 1 |
| 1.4 | 显示器 |  | 台 | 1 |
| 1.5 | 台车 |  | 台 | 1 |
| 2 | 成像系统 |  |  |  |
| 2.1 | 镜头 | 镜头配置： - SONY CCD模块 - 环型LED组光源；光源寿命：≥50000小时，光源亮度可调 镜头功能： - 具备放大、缩小、计时显示、白光、光斑减影、暗光、绿光、聚焦、图像冻结、白平衡调节、光源亮度调节等功能，并能通过镜头按键切换实现其功能； - 放大功能：3-50倍连续放大，由镜头按键控制 - 计时显示功能：由镜头按键控制，为实时计时、非北京时间，且观察屏幕、采集的图像及打印报告上均可标记放大倍数及计时时间 - 工作模式：具备白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式，具有三级光斑减影、三级绿色滤光和暗光功能，且由镜头按键控制 - 聚焦方式：具备手动、自动及手动定位聚焦三种聚焦方式，由镜头按键控制 - 白平衡调节：自动和手动调节两种方式，由镜头按键控制 | 个 | 1 |
| 2.2 | 支架 | 直立式 | 台 | 1 |
| 3 | 附件 |  |  |  |
| 3.1 | 打印机 |  | 台 | 1 |
| 3.2 | 脚踏开关 |  | 个 | 1 |

贰）洗衣机

一、洗衣机参数：

1、内转笼：冲孔孔径5.2mm，采用厚度2.5亳米304不锈钢板制造；

2、电器控制：采用带冷却风扇的特种变频电机功率≥5.5kw，采用进口芯片合资或进口变频器(具有防水、防震动、防毛尘功能)，变频器功率≥7.5kw。

3、排水方式：采用后排水，排水口直径为≧160mm。

4、水、汽进口：进水口≥DN40，蒸汽入口≥DN25mm，采用气动进水汽阀，压缩空气0.4至0.6Mpa。

5、皮带轮：选用铸铝合金皮带轮。

6、减震系统：全悬浮避震结构并具有防震功能，采用不少于4条弹簧悬浮和不少于8条阻尼器（每条承载力不少于1200N的阻尼器）避震系统。

7、制作材料：机器内转笼、外缸体内衬、洗衣机门、洗衣机门锁、外面板均需采用304 不锈钢制作，机器内缸材料厚度2.5毫米。机器内部光滑、无毛刺，斜边出布口防夹扯和损伤织物。

8、电脑板：采用著名品牌电脑板，并采用中文双屏液晶显示器，同时具备手动操作和预置可编辑自动程序功能。

9、加热方式：蒸汽加热，蒸汽压力：0.4～0.6mpa，其蒸汽耗量85kg/h。

10、结构型式：悬浮。

11、振动：机器在洗涤和脱水过程中，其振动速度的最大值不超过7.1mm/s。

12、额定负载：≧50kg；

13、转笼直径：≧950；

14、洗涤转速：≧36RPM

15、脱水转速：≧650 RPM；

16、机门尺寸：转笼装载门直径:≧520 mm

17、机器电源要求：AC380V/50HZ；

二、商务部分

1、包装、装卸、运输、保管及保险

含运输、卸货、移位。

2、安装与调试

包含供水管、排水管、空压气管、供电安装接驳，设备调试、培训人员使用。

3、售后服务要求

1）设备的质保期1年。

2）保修期内，每个季度到现场进行定期维护与检测，保证设备的正常运行。

3）保修期后，继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等,在广东省内必须有零配件仓库和售后服务点。

4）提供交货地点所在用户的设备维修电话及联系人，并提供24小时响应服务。用户报修后须在2小时内响应，24小时内派人员上门现场维护，并在7天内解决问题。如7天内不能解决问题的设备，提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。

5）提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。

- 叁）

- 一、招标项目的名称、项目内容：

1、项目名称：中山市港口医院空调（含手术室中央空调及层流净化）维护保养服务采购项目；

2、实施地点：中山市港口医院；

3、实施期限：自合同签定之日起1年；

4、采购人名称：中山市港口医院；

- 二、采购人和中标人的义务与责任

  - 采购人的义务与责任：

1、提供给中标人用水、用电及必要的维护用地的需要。

2、提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

3、指派代表负责协作、检查、验收的维护保养工作。

  - 中标人的义务与责任：

1、提供足够技术、人力、工具及器具，按规定进行有序的维护保养工作。

2、指导采购人员掌握正确的设备使用方法。

3、每次维护保养时，先到管理部门签到，然后才进行维护，完毕后向采购人递交维护保养单，经双方代表签字确认后各执一份保存、备查。

4、因中标人过失导致设备损坏、人员安全事故等造成的全部经济及安全责任由中标人承担责任。

5、无条件接受采购人的监督、检查和合理的要求。

6、建立设备隐患登记制度，对于有隐患的设备要登记好，并及时反馈给采购人。

7、中标人对保养服务方案，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。

8、在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人或采购人授权物业管理公司对中标方人员有直接指挥权。

9、中标方人员必须统一着装，言行规范。

10、中标方在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

11、中标方负责提出设备最基本备用材料的计划和合理化建议。

12、中标方不能推诿保养范围的设备设施维修工作。

13、设备的保修期以设备合同内的保修时间为准,介定不清的以采购人为准。

14、每季度最后1个月末中标方提供保养工作报告。

- 三、质量及技术要求

1、符合长期安全、正常动作标准，确保所保养的设备处于良好状态。

2、设备维护基本任务。

1）保证设备正常运行，基本指标满足使用需求。

2）通过经常性的维护检修，保证设备稳定、可靠、节能地运行，延长设备使用的时间，发挥其最大效能。

3）迅速准确排除设备的故障，尽力减少故障所造成的损失。

4）合理使用设备，降低能耗。

5）经常保持设备和环境整洁。

6）对重大事故进行抢救。

7）完成采购人提出的设备维护任务及具体要求。

- 四、维护工作中的详细技术要求

1、保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到采购人确认，方可操作。

2、不准更改设备原有的电气、管道等设计回路，若需更改，得到采购人确认，方可操作。

3、必须更换质量可靠的原装配件，若在市场上找不到，经采购人同意后，方可用质量保证的其他备件代替。

4、设备应有良好的保护接地，接地电阻不大于10Ω。

5、设备的自动控制系统，应动作正确可靠，并能长期稳定工作，有可靠的报警和自动保护功能。

- 五、空调维修保养用户需求

| 序号 | 子项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通分体空调 | 1匹 | 88 | 台 |  |
| 2 | 普通分体空调 | 1.5匹 | 87 | 台 |  |
| 3 | 普通分体空调 | 2匹 | 59 | 台 |  |
| 4 | 普通分体空调 | 3匹 | 35 | 台 |  |
| 5 | 普通分体空调 | 5匹 | 18 | 台 |  |
| 6 | 普通分体空调 | 8匹 | 9 | 台 |  |
| 7 | 手术室中央空调 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 手术室层流净化 |  | 1 | 套 |  |

注：

- 以上设备为中山市港口医院已有设备，投标人只需对以上设备的维保进行报价。

- 以上列出设备的数量多少和型号与实际不一致的，以实际为准，投标人必须具备各品牌的空调设备进行保养、维修的能力，若中标人在实际维修时无法对某一品牌空调进行维保，中标人应自动放弃维保服务，并按合同赔偿发包人的相关损失。

- 六、维护保养细则

普通空调的维护

- 每月服务项目：

- 检查并清洗室内空调机隔尘网。

- 检查内机出风口是否牢固，如脱落整修；

- 检查外机支架是否牢固；（如出现问题及时向甲方报告）

- 检查空调设备制冷效果。

- 检查冷凝水的排水情况。

- 清理冷凝水水盘。

- 每月提交检查工作记录，让甲方主管签字存档。

- 每季度的服务项目：

- 检查完成所有的日常及每月维护保养情况。

- 检查室内空调机翅片，如需要加以清洗。

- 检查空调系统雪种存量，并严格进行检漏工作。

- 对每月的工作记录进行综合分析，发现问题及时提出，并作出处理方案。

- 年度保养服务项目：

- 检查以上之服务项目。

- 测试压缩机马达的线绕接地电阻是否符合要求。

- 检查主机冷媒泄漏情况或是否有空气渗入。

- 对以上工作进行总结、分析，作出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档。

当以上检查项目出现问题时，给予及时提出建议。

中央空调及层流净化的维护

（一）空气处理机的每月维护：

- 过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形。

- 蒸发器翅片应明亮无阻塞、无污痕。

（二）风冷冷凝器的每月维护：

- 风扇支座紧固，基墩不松动，无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污、扇叶转动正常，

- 无抖动和摩擦。

- 电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。

（三）压缩机部分的每月维护：

- 定期观察镜内氟利昂的流动情况，判断有无水份，是否缺液。

- 制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

（四）电气控制部分的每月维护：

- 定期检查报警器声，光报警是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时时排除。

- 检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁。

- 定期用钳形电流表测试所有电机的负载电流，测量数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除。

（五）每月工况测试：

对空调系统进行一次工况测试，以及时掌握系统各主要设备的性能，并对空调系统设备进行一次针对性的整修和调整，保证系统运行稳定可靠，防止带故障工作。

（六）维护后手术室空气应符合检测标准。

- 七、维修服务要求：

1、中标人提供维护服务期间，采购人设备运行出故障时，中标人在接到采购人报修通知后，4小时内到达现场，紧急情况下2小时内到达现场（因交通原因延迟除外），进行排除故障工作，直至恢复正常运行。

2、在日常维护保养、抢修所需要更换或消耗的每个零配件的费用由中标人承担。

3、空调设备的维护周期表

| 维护项目 |  | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气处理机 | 1 2 3 4 5 | 检查、清洁风机转动、皮带和轴承 清洁或更换过滤器 检查及修补跑、冒、滴、漏 清除冷凝沉淀物 检查和清洁蒸发器翅片 | 月 月 月 季 半年 |
| 风冷冷凝器 | 1 2 3 4 5 6 | 清洁设备表面 检查清洁冷凝器翅片 检查清洁风扇 检查风扇支座 检查风扇调速状况 检查电机轴承 | 半月 半月 月 季 季 季 |
| 压缩机部分 | 1 2 3 4 5 | 检查吸气压力和有无过冷、过热现象 检查视镜是否缺液 测试高低压保护装置 检查冷媒管固定情况 检查并修补冷媒管保温层 | 月 月 季 年 年 |
| 电气控制部分 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 检查温度、湿度传感器 检查低湿报警动作情况 测试回风温度、相对湿度 检查电加热器可靠性 检查所有电机的负载电流 检查所有电器触点和电气载元件 检查设备保护接地点 检查设备绝缘状况 校正仪表、仪器 | 季 半年 半年 年 年 年 年 年 年 |

八、付款方式：

分期付款：合同期内按月平均支付。中标人完成一个月的服务后，于下一个月的首月支付。

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一六年四月二十八日