2016年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2016］004】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2016]004

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共5个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

5、参与投标的供应商必须出具行贿犯罪档案查询结果书，否则取消其投标资格。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2016年8月30日至2016年9月6日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2016年9月8日下午15:30-16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2016年9月8日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2016年8月26日至2016年9月2日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起三日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）、单摇二折护理床及钢塑床头柜（10套）

1、整床规格2150*980*500（mm），床面规格1900*850（mm）

2、床体功能：背部倾斜80°±5°

3、床体材质：床架、床板碳钢制造，抗菌粉末涂装。ABS强化塑胶床头尾板。

4、床体配置：不锈钢安全限位摇杆一支；钢线杂物架一个；5寸豪华轮（对角刹车）；床上餐板（防火板）一块；输液架一支。

5、单摇二折床床垫：1900*850*80（mm），防水布面料。

6、钢塑床头柜。

（二）、经皮黄疸仪

产品技术参数：

| 显示方法 | LED三位数显（小数点后一位） |
| --- | --- |
| 读取方法 | 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值 |
| 检测方法 | 蓝、绿光比较 |
| 测量误差 | 0～15±1 16～25±1.5 |
| 光源 | 氙闪光灯 |
| 校验盘 | 对白色屏显示0.0或0.1，对黄色屏显示20.0±1 |

（三）除颤监

1、产品资格及功能要求：

高清晰真彩液晶显示屏，双相波，具备同步、非同步、自动除颤和监护功能，除颤监护仪具有FDA认证，生产厂家具有CE和ISO13485质量认证，提供认证文件复印件。

2、除颤监护仪技术参数：

1）原装进口便携式除颤监护仪，除颤仪生产厂家历史悠久，具有丰富的研发生产经验，生产时间超过50年，提供原厂彩页资料证明文件。

2）≥5.4英寸高清晰真彩液晶显示屏，多角度观察，不同颜色对应不同信息，同屏双通道波形显示，提供原厂彩页资料证明文件。

3）整机设计紧凑、轻巧、便携，主机净重≤6kg，具备防水、抗震、抗撞、抗电磁干扰能力，符合IEC/MIL等国际标准，提供原厂彩页资料证明文件和国家食品药品监督管理局出具的检测报告复印件。

4）全中文除颤监护仪，包括中文按键、中文操作界面、中文打印、中文语音提示、中文抢救记录等，提供原厂彩页资料证明文件。

5）全能量可适应性智能双相波除颤带电压补偿技术，可自动测量病人胸阻抗，并根据阻抗调节放点时间和电压赔偿，除颤能量选择可从2焦耳到360焦耳。当首次除颤失败时，提供逐级递增的除颤能量可以最大限度地提高高阻抗患者的第二次除颤成功率。提供原厂彩页资料证明文件。

6）除颤能量范围：2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/125/150/ 175/200/225/250/275/300/325/360，≧25级能量选择，除颤能量精度±10%或±1J,提供国家食品药品监督管理局出具的检测报告复印件。

7)配备可提升能量协议的AED功能，可以自动识别、分析患者ECG信号，自动判断是否需要除颤，如需除颤自动充电，声光提示医生进行除颤操作，提供原厂彩页资料证明文件。

8)多功能一键式快速旋钮设计，极大简化操作流程，具有手动和自动除颤（AED）模式，两种模式切换方便，一键式操作完成，提供原厂彩页资料证明文件。

9)具有同步/非同步除颤功能，当除颤监护仪处于同步模式时，可通过声光提示信号提供明确的提示，标准配置为成人/儿童组合式体外除颤电极，提供国家食品药品监督管理局出具的检测报告复印件。

10)心电监护功能：3/5导联心电监护, 支持电极片/手柄监护，带VF/ VT报警。

11)单次充电至200J时间≤4秒，单次充电至360J时间≤7秒，并通过以下试验：满电放置超过7个自然日后连续最大能量充放电15次后充电时间≤15秒，提供国家食品药品监督管理局出具的检测报告复印件。

12)多重自检功能，实现终生免维护，故障自动提示，提供原厂彩页资料证明文件。

13)打印机功能：内置50mm热敏打印纸，打印速度：连续心电图为25mm/秒，轻松打印中文实时抢救记录，包括病人信息、特定危重事件记录，生命体征日志等波形，亦可随时打印存档病人记录，提供原厂彩页资料证明文件。

14)具有实时抢救记录及回顾记录，其中抢救记录可列出病人胸阻抗数值。

15)最新技术锂离子聚合物电池提供超长设备运行时间（电池的心电监护≥210分钟，360J双相波除颤≥140次）和更多的使用灵活性，满足连续高能量输出，电池无记忆效应且长寿命，屏幕可实时显示电池电量，便于使用者观察，不慎断电，设备可保留断电前的设置，提供原厂彩页资料证明文件。

16)增强型可升级平台，软件可升级，并预设接口，可增加Etco2、CPR节拍器、WIFI通讯功能等模块，提供原厂彩页资料证明文件。

17)可选配无创体外起搏功能，可使用除颤/监护/起搏三合一电极片工作。按需/非按需起搏；使用暂停功能时，起搏频率可减少为1/4；停止暂停状态，无需重新调节起搏参数。便于观察病人自主心律。

18)可选配血氧饱和度监测模块，使用MasimoSET血氧饱和度技术，可防运动及低灌注干扰。

3、除颤监护仪配置清单：

- 除颤监护仪主机1台

- 体外成人及儿童一体除颤手柄1副

- 治疗缆线1本

- 测试探头1个

- 成人电极片1副

- 交流电源线1根

- 3导联ECG线	1套

- 可重复充电锂离子电池1个

- ECG打印纸1盒

- ECG成人电极片1包

- 导电膏1瓶

- 除颤监护仪操作手册	1本

(四) 熏蒸治疗机

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

2、额定输入功率：3600W

3、时间：0-99min可调

4、单区最大加液量：4L

5、三区最大加液量：12L

6、臭氧消毒总功率： ≤30W

7、舱体手足中药汽化熏蒸；

8、三组药箱，不同时间、不同温度、不同的药三人可同时分舱治疗；

9、微电脑控制，自动控时、自动防干烧、自动漏电保护等功能；

10、三组分舱臭氧杀菌消毒；

11、具有MP3音乐播放功能（配备2G  U盘）；

12、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品

13、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元

14、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证

15、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

熏蒸治疗机配置清单表

| 序号 | 零配件名称及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳 | 套 | 1 |
| 2 | 线路板 | 套 | 3 |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |
| 4 | 脚垫 | 个 | 6 |
| 5 | 变压器 | 个 | 1 |
| 6 | 小木凳 | 个 | 3 |
| 7 | 布帘 | 套 | 3 |
| 8 | 加热管 | 个 | 3 |
| 9 | 固态继电器 | 个 | 3 |
| 10 | 漏电保护器 | 个 | 1 |
| 11 | 测温管 | 个 | 3 |
| 12 | 熔断器 | 套 | 2 |
| 13 | 臭氧发生器 | 个 | 3 |
| 14 | 药锅 | 个 | 3 |
| 15 | MP3系统 | 套 | 1 |

（五）数字式六道心电图机

- 外观：

外形尺寸： 310×322×101mm

重量：约 2.6kg（不含记录纸和电池）

屏幕显示：（5.7英寸屏）640x480点彩色液晶屏显示

外部输入输出端口、RS232端口、网口、USB口

- 主机参数

| 输入方式 |  | 浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 导联 |  | 标准 12导联同步采集，支持NEHB，Cabrera导联体系 |  |
| 采集模式 |  | 12导同步 |  |
| A/D转换 |  | 24位 |  |
| 时间常数 |  | ≥3.2s |  |
| 频率响应 |  | 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB) |  |
| 增益 |  | 1.25mm/mV ,2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV， 10/5 mm/mV，AGC |  |
| 输入阻抗 |  | ≥50MΩ（10Hz） |  |
| 输入回路电流 |  | ≤0.01μA |  |
| 输入电压范围 |  | ≤±5 mVpp |  |
| 定标电压 |  | 1mV±2% |  |
| 耐极化电压 |  | ±600mV |  |
| 患者漏电流 | NC |  | <10 µA (AC) / <10 µA (DC) |
|  | SFC |  | <50 µA (AC) / <50 µA (DC) |
| 患者辅助漏电流 | NC |  | <10 µA (AC) / <10 µA (DC) |
|  | SFC |  | <50 µA (AC) / <50 µA (DC) |
| 滤波器 |  |  | 交流滤波器开启/关闭 |
|  |  |  | 基线漂移滤波器0.05/0.15/0.25/0.5Hz/0.32Hz/0.67Hz |
|  |  |  | 肌电滤波器 25Hz/35Hz/45Hz/off |
|  |  |  | 低通滤波器 150Hz/100Hz/75Hz |
| 共模抑制比（CMRR） |  |  | ≥121dB（AC滤波开启） ≥115dB（AC滤波关闭） |
| 采样率 |  |  | 1000Hz |

- 打印部分

| 记录方式 | 热敏点阵记录 |
| --- | --- |
| 打印头精度 | 8点/mm (幅度轴 ) 40点/mm (时间轴, @ 25 mm/s) |
| 记录纸规格 | 热敏记录折叠纸 |
| 记录纸宽 | 110mm |
| 走纸速度 | 5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s（±3%） |
| 记录通道： | 3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1 |
| 记录内容： | 心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 |

- 环境

|  | 运输 &存储 | 工作 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | -20℃ ~ +55℃ | +5℃ ~ +40℃ |
| 相对湿度 | 25% ~ 93% (无冷凝) | 25% ~ 80% (无冷凝) |
| 大气压强 | 70kPa ~ 106kPa | 86kPa ~ 106kPa |

- 电源

| 交流电源 | 工作电压＝100V-240V~ |
| --- | --- |
|  | 工作频率＝50Hz/60Hz |
|  | 额定容量＝2500mAh |
|  | 额定电压＝14.8V |
| 直流电源（内置可充 电锂电池） | 在23℃（±3℃），新电池充满电后，可正常工作不小于5 小时，在自动模式下能记录不小于300份3×4+1R 类型的心电图报告，在手动模式下可以连续记录不小于1.5 小时。 |
|  | 充电时间：5小时 |
|  | 循环寿命≥300次 |
| 输入功率 | 0.9A~0.4A |

- 性能优点：

- 轻巧便携，适合急诊、家用、救护车等便携场合

- 5.7英寸液晶显示十二导联同步心电波形

- 支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单

- 大键盘设计，独立的数字字母按键

- 超大打印按键，仅按一次键即可完成采集、分析、记录，减轻工作负担，大大提高工作效率。

- 支持一维，二维条码扫描仪，快速输入病人信息，十分方便

多种数据传输方式

- RJ45，RS-232接口，方便数据传输

- USB接口，方便数据存储和外接USB打印机

- 可选配内置WIFI模块，支持无线接入网络

性能特点

- 便携式设计，提供方便、快速、准确的三、六道心电图检测报告

- 一键式操作，无需等待，打印分析存储一键完成

- 人性化的功能设计，LCD背光自动关闭，节省功耗，自动关机功能，病人信息可选择打印

- R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

- 支持显示背景网格

- 自动识别心律失常并触发启动自动记录功能

- 机内病例存储500例，并支持USB盘的数据导入导出

- 支持波形冻结，打印预览

- 内置可充电锂电池，交直流两用，可正常工作不小于5 小时，在自动模式下能记录不小于300份3×4+1R 类型的心电图报告

- 可设置选择10秒-24秒心电图自动记录

- 周期记录模式,自动记录患者负荷后或者服药后的心电图，自动记录时间间隔最长可设置为60分钟

- 心电数据可以通过串口线、网线、内置WIFI（选配）传输至PC软件

- 可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式文件（选配），满足医院日后联网需求

- 支持病人预约信息提取，可从心电数据管理系统下载病人预约信息

- 通过欧洲CSE数据库，美国AHA数据库，MIT数据库测试的SEMIP心电自动分析系统

- 通过CE认证,通过FDA注册，通过UL认证，CMD认证

扩展功能

- 可接入心电数据管理系统：Smart ECG Viewer，Smart ECG Net

### 数字式六道心电图机配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配： |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电导联线 | 1 | 根 |
| 3 | 胸电极 | 1 | 盒（6只） |
| 4 | 肢电极 | 1 | 盒（4只） |
| 5 | 记录纸 | 1 | 本 |
| 6 | 锂电池 | 1 | 个 |
| 7 | 保险管 | 2 | 个 |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |
| 9 | 产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书 | 各1 | 份 |
| 10 | 接地线 | 1 | 根 |

八、付款方式：

分期付款：合同期内按月平均支付。中标人完成一个月的服务后，于下一个月的首月支付。

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一六年八月二十六日