2016年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2016］006】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2016]006

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2016年11月4日至2016年11月14日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2016年11月15日下午15:30-16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2016年11月15日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2016年11月5日至2016年11月14日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）、腹腔镜（1条）

产品技术参数：

1、PANOVIEW PLUS（高清）内窥镜，30度视角，视野125度超广角

2、直径：10mm

3、工作长度：300mm

4、消毒方式：可高温高压消毒（134°C/273°F）

5、数字式蓝宝石色镜头

6、镜头采用国际标准标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统

7、镜头采用环形光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像
8、钛合金的镜管

（二）婴儿辐射保暖台（1台）

基本配置：

辐射箱，控制仪，婴儿床，机架，皮肤温度传感器，输液架，托盘。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤700VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制

肤温控温范围：32℃~37.5℃

肤温显示范围：5℃~65℃

控温精度：≤0.5℃

皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

床面温度均匀性：≤2℃

辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

婴儿床倾斜角度：无级可调

APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等

使用环境要求：

环境温度：18℃~30℃

环境风速：< 0.3m/s

产品包装：

包装方式：整体包装

尺寸：1270 mm×810mm×1120mm

毛重：100 Kg

(三) CO2培养箱（1台）

- 工作条件：

1.1常温常湿条件

- 主要技术指标

2.1材料：外壁采用彩涂钢板，内壁为抗菌铜合金材料；

2.2灭菌装置：采用内置紫外灯灭菌（无臭氧型）(选购)

2.3传感器和加热方式：TC传感器，直接加热气套式

2.4尺寸和容积：

2.4.1尺寸：外部尺寸620*710*900（mm）内部尺寸490*523*665（mm）

2.4.2容积：170L

2.5重量：92KG

2.6温度/浓度控制范围：温度为室温以上5—50度；CO2浓度为0—20%

2.7温度/浓度控制精度：温度为±0.1度；浓度为±0.15%

2.8门：外门1个，内门1个

2.9报警装置：高低温报警、CO2浓度报警、门和紫外灯状态报警等，并可以接远程网络控制，对机器进行远程控制，还具有独立的过温保护装置

2.10温度/浓度显示：微电脑处理器控制的数字显示控制面板

2.11电源条件：220V，10A

2.12耗电量：380W

3．标准配置：

3.1CO2培养箱                    1个

3.2 架子                         3个

3.3增湿盘                        1个

3.4进气软管                      1个

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一六年十一月五日