2017年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2017］002】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2017]002

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年2月27日至2017年3月8日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年3月9日下午15:30-16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年3月9日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年2月27日至2017年3月8日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）、内镜清洗设备（1套）

| 1、名称 | 内镜清洗设备 |
| --- | --- |
| 2、配置要求 | 初洗槽、酶洗槽、次洗槽、浸泡槽、末洗槽、干燥台 |
| 3、数量 | 1套 |
| 4、用途 | 用于软式内镜的清洗消毒处理。 |
| 5、主要技 术要求 | 1. 初洗槽、次槽、末洗槽功能要求 要求初洗槽、次槽、末洗槽功能具备多功能灌流器，具备注流、吸引、吹气功能。严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准进行设计，使用流动水，隐藏式设计，采用国际标准做法。 - 多功能灌流器与微电脑控制器通信，控制每槽实际操作流程。 - 具备一键启动自动完成注流、吸引、吹气功能，在运行中显示内镜清洗的运行状态、倒计时时间、完成后显示用时时长等，其相关运行时间可按规范要求设定。 - 要求配备高压水气枪：采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学压铸成型,轻巧耐用。提供8种不同口径枪头，能适应不同口径的内镜接口。 适用气压：0.4-0.7MPa。适用水压：0.2-0.45MPa，流量5-6L/min。 4）要求配备专用水龙头：水龙头采用优质304#不锈钢制作，并进行多层防腐处理；采用进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，热水与冷水混合调节阀实现出水温度控制，方便灵活，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验。与设备连接的上/下管路系统同样具有耐腐蚀功能，与设备为同一厂家提供。 5）多功能灌流器具体性能参数要求如下： 注流性能要求：采用隐藏式设计，一键式启动，电压DC12V，功率为3W。 吸引性能要求：直排式吸引器用于吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍直接排入下水道，并可自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。电压DC24V；最大流量3.2GPM，12L/min；最高压力35PSI(0.24MPa)。 注气性能要求：注气压力：＜0.2 MPa（可通过注气压力调节器调节）。 2.酶洗槽功能要求 要求酶洗槽具备酶液注流器，包含酶液灌注、浸泡、吹气、排放功能。严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准进行设计，隐藏式设计，采用国际标准做法。 1）酶液注流器与微电脑控制器通信，控制该槽实际操作流程 2）具备一键启动自动完成灌流、浸泡、吹气排放的功能，在运行中显示内镜清洗的运行状态、倒计时时间、完成后显示用时时长等，其相关运行时间可按规范要求设定。具备防止内镜孔道堵塞装置。 3）酶液注流器具体性能参数要求如下： 注流性能要求：注流装置电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 注气性能要求：注气压力：＜0.2 MPa（可通过注气压力调节器调节）。 3. 消毒槽功能要求 要求浸泡槽具备浸泡控制系统、消毒液注流器、消毒液回收系统、消毒液过期报警器及消毒液自动加液系统。包括灌流、浸泡、回收、排放功能。严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准进行设计，隐藏式设计，采用国际标准做法。 1）消毒槽功能系统与微电脑控制器通信，控制每槽实际操作流程 2）浸泡控制系统：可根据使用消毒液种类不同自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 3）消毒液注流器：采用隐藏式设计，具备一键启动自动完成灌流、浸泡、吹气功能，在运行中显示内镜清洗的运行状态、倒计时时间、完成后显示用时时长等，其相关运行时间可按规范要求设定。 4）消毒液过期报警器：对消毒液进行动态管理，可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示，只需按动开关即可将过期的消毒液可排入排污管道。 5）消毒液自动加液系统：每日清洗消毒开始时，可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，避免人工加液时消毒液对操作人员造成伤害。只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内。 6）消毒液回收系统：只需按动开关即可将消毒液回收入位于柜体内的密闭回收箱中，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发。使用的回收箱容量要求：≥26L；回收箱材质PP。 7）方槽盖 ：要求采用透明亚克力（PMMA）耐酸碱材料，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。可全方位观看到物品浸泡情况，配不锈钢手柄。 8）浸泡槽性能参数要求如下： 灌流、加液、回收装置性能要求：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 注气装置性能要求：注气压力＜0.2 MPa（可通过注气压力调节器调节）。 4.干燥台功能要求 要求干燥台具备内镜烘干机、中心气体处理器、灌流气压调节器、专用空压机。 1) 内镜烘干机：要求能对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生，具备快速干燥的功效。 2) 中心气体处理器：吹送气体从空气洁净度、压力方面实现有效保护内镜孔道。装置采用原装进口气体处理器，两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。 3) 灌流气压调节器:要求能对气枪压力精确控制，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 4）要求配备高压气枪：采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学压铸成型,轻巧耐用。提供8种不同口径枪头，能适应不同口径的内镜接口。 适用气压：0.4-0.7MPa。适用水压：0.2-0.45MPa，流量5-6L/min。 5）专用空气压缩机：要求带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：≥60L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜52db； 5.设备结构要求 1） 清洗槽、干燥台台面及支架要求 （1）要求台面主料采用亚克力（PMMA）,经数次冷热加工吸塑成型，台面前圆弧端高度≥80mm； （2）要求台面质薄而坚硬，耐候性强、耐摩擦、耐酸碱，表面光亮平滑，抗菌，易清洗； （3） 要求台面厚度≥5mm，≥5层（原料层、3层加固、底面层）, 加固层（3层）由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。底层：白色胶衣，美观、无有害物质释放。 （4）要求台面支架选用全优质304镜面不锈钢,厚度≥1mm，台面高度≥820mm；，台面采用倾斜度为4度防泛水设计和四周设计有专门防泛水边，使贱到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面。 （5） 要求功能背板及侧装饰板均采用与槽体干燥台台面相同材料亚克力（PMMA）。整体造型结构要求可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用。台下柜向内凹120mm设计，非柜门倾斜式设计，既能使人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感，又可避免倾斜式设计柜体储物空间变小的问题。 （6）要求柜门为防水柜门：采用彩晶钢化玻璃柜门,有利于环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀。柜门边框采用强度好的铝合金型材，无任何有害挥发物质残存。 （7）要求干燥台为盆式结构具备有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。 2）清洗槽及干燥台尺寸规格要求： 单方槽： 540单方槽外尺寸：540mm*宽770mm,槽内底部长380mm*宽390mm,深180mm。 干燥台 660干燥台外尺寸：660mm（左右）*770mm(前后)，台面内腔尺寸620mm（左右）*580mm(前后); 6.设备控制、管路要求 要求设备采用微电脑控制器对清洗过程的各功能单独控制，管路连接规范、快速接头使用方便灵活。具体要求如下： 1）微电脑控制器 ：所有主要部件采用隐蔽方式布置。整个操作立面平整简洁，不影响操作。采用LCD液晶显示屏，可中文显示，各清洗流程及参数显示直观。独特地触摸控制按键和128*64点阵LCD液晶屏显示，非数码管简易显示，能清晰显示清洗流程、时间等参数。可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确误差≤±0.5%。每槽均配置微电脑控制器，独立操作、控制。可在设备需要增添追溯系统时，实现相关功能的及时、快捷完升级。 2）快速接头：每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，采用进口快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。 3）供、排水系统：要求采用优质PP-R供管路，采用优质的PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件，具有耐腐蚀功能。下水器：采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。 |
| 6.正常工作条件 | （1）温度：5~40℃ （2）相对湿度：85% （3）供电电源： ~220V 50Hz （4）大气压力：700~1060hPa （5）水压：0.2MPa~0.4MPa |
| 7、资质 要求 | 1整体设计必须符合卫生部《内镜清洗消毒技术规范（2004年版）》的要求。 2具有二类医疗器械注册证。 3必须根据医院场地提供设计方案，满足场地及水电要求。 4具有产品注册检验报告。 5提供亚力克材质检验报告。 |
| 8、售后 要求 | 1 连续五年行业售后服务排名第一。 2 完整的售后体系设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决； 3提供完善的设备培训方案及现场支持。 |

（二）除颤监护仪（1台）

1、原装进口除颤监护仪、中文菜单，中文按键，中文语音提示

2、除颤模式：手动模式，AED模式

3、除颤步骤：1-2-3步操作，1选择能量2充电3除颤

4、一键式“快捷键”旋钮设计，使扩展菜单最大化，且操作面板简洁、操作快捷、使用方便

5、除颤波形：可适应智能双相波，可根据病人阻抗调节放电电压和放电时间

6、能量选择：2-360焦耳，共计25档可调

7、显示器：≧6英寸高分辨率彩色液晶显示屏

8、具有防摔落设计，1米距离掉落可以正常使用

9、充电时间：≧4秒种充电至200焦耳

10、电池容量：锂电池，360焦耳放电140次，210分钟监护

11、充电时间：2小时可充满100%电池电量

12、心电图： 3/5导联心电;两通道，可显示连续心电图

13、心电增益：0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 cm/mV.

14、300个病人事件、100个独立波形或45分钟的连续心电图记录

15、每天定时自动自检，确保仪器正常使用

16、可以标记病人用药或治疗记录

17、可以编辑具有病人姓名等基本信息的特异性报告，无需额外购置插卡

（三）空气消毒器（5台，4大1小）

（1）4台大仪器参数

1、外形：壁挂式

2、钣金外壳，阻燃类型外壳

3、消毒方法：紫外线循环风型。

4、适用体积：≥80 m3

5、额定循环风量：≥800 m3/h

6、噪声：≤55dB(A)

7、负离子浓度：≥6×106  个/cm3

8、消毒时空气中臭氧量：≤0. 04mg/m3

9、机内紫外线辐射照度：≥ 2.3×104uw/cm2 （提供第三方检测报告）

10、机外紫外线辐射照度：0 uw/cm3 （提供第三方检测报告）

11、消毒效果：气雾室细菌的杀灭率(消毒时间60min)：≥99.90%；自然菌平均消亡率(消毒时间60min)：≥93%，（提供权威机构检测报告）。

- 可在有人状态下进行连续动态消毒，光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

- 采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。

- 紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时

- 采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能，充分满足院方使用需求。

- 负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。数码中文显示屏，远红外线遥控。

- 实时动态数字显示机器内部每支灯管的紫外线辐射照度值。

- 自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，负离子正常工作指示功能。

- 输入功率：≤210W

- 产品通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及产品相关专利证书。

- 产品具有空气消毒器用紫外线消毒系统固定装置专利、复合型空气净化板专利技术等专利证书

（2）1台小仪器参数

1、外形：壁挂式

2、钣金外壳，阻燃类型外壳

3、消毒方法：紫外线循环风型。

4、适用体积：≥60 m3

5、额定循环风量：≥600 m3/h

6、噪声：≤54 dB(A)

7、负离子浓度：≥6×106  个/cm3

8、消毒时空气中臭氧量：≤0. 04mg/m3

9、机内紫外线辐射照度：≥ 2.1×104uw/cm2 （提供第三方检测报告）

10、机外紫外线辐射照度：0 uw/cm3 （提供第三方检测报告）

11、消毒效果：气雾室细菌的杀灭率(消毒时间60min)：大于99.90%；自然菌平均消亡率(消毒时间60min)：96.62%，（提供权威机构检测报告）。

- 可在有人状态下进行连续动态消毒，光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

- 采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。

- 紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时

- 采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能，充分满足院方使用需求。

- 负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。数码中文显示屏，远红外线遥控。

- 实时动态数字显示机器内部每支灯管的紫外线辐射照度值。

- 自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，负离子正常工作指示功能。

- 输入功率：≤130W

- 产品通过ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证及产品相关专利证书。

- 产品具有空气消毒器用紫外线消毒系统固定装置专利、复合型空气净化板专利技术等专利证书

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年二月二十四日