2017年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2017］005】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2017]005

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年6月18日至2017年6月27日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年6月29日下午15:30-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年6月29日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年6月18日至2017年6月27日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）、病人监护仪（1台）

1、参数

- 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、伟康呼气末二氧化碳（EtCO2）、双有创血压（IBP）

- 2、	显示

- 1）	12.1寸彩色TFT屏，分辨率：800×600

- 2）支持同屏显示11道波形和全部监测数据

- 3）支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- 4）可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 5）具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 6）具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 7）主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 3、	数据存储、回顾

- 1）120小时趋势图/表存储回顾

- 2）1200组无创血压测量回顾

- 3）48小时全息波形存储回顾

- 4）200组报警事件/心律失常事件回顾

- 5）具备USB数据接口、SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

- 4、	性能特点

- 1）中英文操作界面，全中文按键面板

- 2）标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

- 3）具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

- 4）支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- 5）心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- 6）心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

- 7）支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP、ICP等测量

- 8）标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

- 9）具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 10）具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 11）无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染

- 12）易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁

- 13）支持条形码扫描功能，方便快速录入病人信息

- 14）具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- 15）声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

- 16）可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

- 17）可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶

- 18）可选配Phasein旁流/主流麻醉气体,抽气速率低至50ml/min

- 19）可内置WiFi模块，支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网

- 20）可选配三通道内置热敏打印机

- 21）具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

- 22）通过CE认证

- 23）通过FDA注册

- 24）公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

- 25）公司具备2.34亿以上的注册资金，保证服务的可持续性

- 3、配置清单

| 标配 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 触摸屏（主机上） | 1 | 块 |
| 3 | 成人手指血氧传感器 | 1 | 个 |
| 4 | 体表体温探头 | 1 | 个 |
| 5 | 锂电池（2100mAh) | 1 | 个 |
| 6 | 血压袖套 | 1 | 个 |
| 7 | 监护心电导联线（五导联） | 1 | 条 |
| 8 | 血压气管延长管 | 1 | 条 |
| 9 | IBP模块 | 1 | 套 |
| 10 | 呼吸末二氧化碳模块 | 1 | 套 |
| 9 | 国标电源线 | 1 | 条 |
| 10 | 接地线 | 1 | 条 |
| 11 | 一次性心电电极片 | 6 | 个 |
| 12 | 用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各1） | 1 | 套 |
| 13 | 包装材料组件包 | 1 | 套 |

（二）床单位消毒器（6台）

- 技术参数

- 消毒方法：高浓度臭氧半增压渗透；

- 灭菌对数值：＞3.00；

- 臭氧产量：≥4900mg/h（提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

- 臭氧浓度：≥3200mg/ m³(提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

- 臭氧泄漏量：≤0.005 mg/ m³(提供省级或省级以上疾控中心检测报告）

- 输入功率：≤310W；

- 额定电压：AC 220V±10V；

- 额定电流：1.4A；

- 外形尺寸：≤380×330×950(mm)；

- 抽气噪音≤50dB，消毒噪音≤35dB；

- 对大肠杆菌杀灭率≥99.9%，对金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；

- 工作全过程时间：≤20分钟（1-99分钟可调）；

- 产品外壳采用钣金材质，金属薄板制造，坚固耐用。

- 机身自带可收纳消毒袋和消毒管道的收纳盒，与机身一体焊接而成，坚固耐用,可防止推动过程中对消毒管道的拉扯碾压,有效保护消毒管道。

- 臭氧发生器采用高纯氧化铝陶瓷介电材质，臭氧产量高，消毒能力强。

- 具有臭氧催化解析功能，催化解析装置外置，可实时监控还原装置是否有效。

- 微电脑程序和中文液晶屏幕，一键式全自动操作，可实时显示工作参数和故障提示。

- 配有无油超静音双活塞真空泵，真空度高、气流量大、寿命长。

- 配有压力传感器、电磁阀、自动控制程序可实现一键自动消毒并监测消毒时间和袋内气体压力，无需操作人员现场监控及作逐步设定与操作。

- 脚轮采用医疗脚轮，可自锁，推动灵活，并可自锁，方便安置。

- 配备一次性消毒床罩及常用多次循环使用消毒床罩，消毒床罩使用寿命长。

- 提供第三方疾控中心检测报告（检测报告原件备查）。

- 产品通过ISO9001质量管理体系认证及14085环境管理体系认证（提供相关证书），且具有消毒产品卫生安全评价报告。

2、配置清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统（主机内配置） | 6套 |
| 2 | 臭氧发生装置（主机内配置） | 6套 |
| 3 | 充气泵（主机内配置） | 6个 |
| 4 | 真空泵（主机内配置） | 6个 |
| 5 | 散热扇（主机内配置） | 6个 |
| 6 | 还原装置（主机内配置） | 6套 |
| 7 | 消毒袋（轻便型） | 30个 |
| 8 | 消毒罩（轻便型） | 30个 |
| 9 | 循环使用消毒床罩 | 6个 |
| 10 | 消毒软管 | 12根 |
| 11 | 电源线 | 6根 |

（三）膨宫机（1台）

参数

1.显示方式：数字和光柱

2.电压：100V-240V

3.频率：50/60Hz

4.压力范围：0-150mmHg

5.压力测量准确度：最终数值±1.5%

6.压力过高的安全性：压力在200mmHg马达停止工作

7.流速：最大流速为500L/min,最小流速为150L/min

8.流速准确度：最大值±3%

9.具有开机自检功能，能通过机器内部的设定，自动控制其流速

10.具有参数记忆功能

11.流量压力排空自动补充功能

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年六月一十四日