2017年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2017］006】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2017]006

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年7月26日至2017年8月4日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年8月8日下午15:30-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年8月8日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年7月26日至2017年8月4日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

- 、便携式纤维插管镜（1条）

一）技术要求：

- 项目用途：在经口、鼻插入的鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位的诊断中使用。

- 产品形式：便携式纤维气管插管内窥镜。

- 可以连接不同种类的光源装置：

- 冷光源    2、电池光源（LED灯泡，电池可用十小时以上）   3、交流电光源。

- 全封闭防水设计，可全浸泡消毒。

- 先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径。

二）具体参数：

（1）视野角≥95度

（2）景深3-50mm

（3）弯曲角度：上≥160度．下≥130度

（4）先端硬性部径：≤5.1mm

（5）软性插入管部径：≤5.2mm

（6）钳道内径：≥2.6mm

（7）有效长度≥600mm

（8）全长≥880mm

（二）数字式十二道心电图机（1台）

- 一）工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

- 二） ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.05-150Hz (-3db)

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  耐极化电压：±600mV

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2 s

2.9  共模抑制比：≥121dB（ AC 滤波开启）;≥115dB（ AC 滤波关闭）

2.10 输入电流：≤0.01μA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言

- 三）波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2   采样率：1000Hz/秒/通道

3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

- 四）存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历800例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五）显示器：

5.1  7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

- 5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

- 六）记录器：

- 6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

6.3  记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1

6.4  记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm或215mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

6.8具备在无网格纸上打印网格功能

- 七）功能

7.1  具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2  可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3  拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

7.5  自动模式下可以支持10-60S时间的采集，记录，存储，传输。

7.6  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.7  长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

7.8  具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

7.9  可以选配心电向量功能

7.10可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

- 八）外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

8.2  支持内置WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，

8.3  支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求

8.4  支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

- 九）便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

- 十）电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

- 十一）产品认证：

11.1通过CE认证、FDA注册，UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）

- 11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

11.3公司需具备10000万以上注册资金，保证服务的可延续性

十二）配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配： |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电导联线 | 1 | 根 |
| 3 | 胸电极 | 1 | 盒（6只） |
| 4 | 肢电极 | 1 | 盒（4只） |
| 5 | 记录纸 | 1 | 本 |
| 6 | 锂电池 | 1 | 个 |
| 7 | 保险管 | 2 | 个 |
| 8 | 电源线 | 1 | 根 |
| 9 | 产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书 | 各1 | 份 |
| 10 | 接地线 | 1 | 根 |
| 11 | 台车 | 1 | 台 |

（三）内镜清洗设备（1套）

| 1、名称 | 内镜清洗设备 |
| --- | --- |
| 2、配置要求 | 初洗槽、酶洗槽、次洗槽、浸泡槽、末洗槽、干燥台 |
| 3、数量 | 1套 |
| 4、用途 | 用于软式内镜的清洗消毒处理。 |
| 5、主要技 术要求 | 1. 初洗槽、次槽、末洗槽功能要求 要求初洗槽、次槽、末洗槽功能具备多功能灌流器，具备注流、吸引、吹气功能。严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准进行设计，使用流动水，隐藏式设计，采用国际标准做法。 - 多功能灌流器与微电脑控制器通信，控制每槽实际操作流程。 - 具备一键启动自动完成注流、吸引、吹气功能，在运行中显示内镜清洗的运行状态、倒计时时间、完成后显示用时时长等，其相关运行时间可按规范要求设定。 - 要求配备高压水气枪：采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学压铸成型,轻巧耐用。提供8种不同口径枪头，能适应不同口径的内镜接口。 适用气压：0.4-0.7MPa。适用水压：0.2-0.45MPa，流量5-6L/min。 4）要求配备专用水龙头：水龙头采用优质304#不锈钢制作，并进行多层防腐处理；采用进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，热水与冷水混合调节阀实现出水温度控制，方便灵活，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验。与设备连接的上/下管路系统同样具有耐腐蚀功能，与设备为同一厂家提供。 5）多功能灌流器具体性能参数要求如下： 注流性能要求：采用隐藏式设计，一键式启动，电压DC12V，功率为3W。 吸引性能要求：直排式吸引器用于吸出内镜孔道孔内残留的液体、杂质，污渍直接排入下水道，并可自动停止，可有效减少内镜清洗时的二次污染。电压DC24V；最大流量3.2GPM，12L/min；最高压力35PSI(0.24MPa)。 注气性能要求：注气压力：＜0.2 MPa（可通过注气压力调节器调节）。 2.酶洗槽功能要求 要求酶洗槽具备酶液注流器，包含酶液灌注、浸泡、吹气、排放功能。严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准进行设计，隐藏式设计，采用国际标准做法。 1）酶液注流器与微电脑控制器通信，控制该槽实际操作流程 2）具备一键启动自动完成灌流、浸泡、吹气排放的功能，在运行中显示内镜清洗的运行状态、倒计时时间、完成后显示用时时长等，其相关运行时间可按规范要求设定。具备防止内镜孔道堵塞装置。 3）酶液注流器具体性能参数要求如下： 注流性能要求：注流装置电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 注气性能要求：注气压力：＜0.2 MPa（可通过注气压力调节器调节）。 3. 消毒槽功能要求 要求浸泡槽具备浸泡控制系统、消毒液注流器、消毒液回收系统、消毒液过期报警器及消毒液自动加液系统。包括灌流、浸泡、回收、排放功能。严格按国家卫生部2004年颁布的《内镜清洗消毒操作规范（2004版）》的标准进行设计，隐藏式设计，采用国际标准做法。 1）消毒槽功能系统与微电脑控制器通信，控制每槽实际操作流程 2）浸泡控制系统：可根据使用消毒液种类不同自由设定浸泡时间，浸泡完成报警提示。可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。 3）消毒液注流器：采用隐藏式设计，具备一键启动自动完成灌流、浸泡、吹气功能，在运行中显示内镜清洗的运行状态、倒计时时间、完成后显示用时时长等，其相关运行时间可按规范要求设定。 4）消毒液过期报警器：对消毒液进行动态管理，可自由设定消毒液有效期，检测到消毒液过期时，报警提示，只需按动开关即可将过期的消毒液可排入排污管道。 5）消毒液自动加液系统：每日清洗消毒开始时，可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内，避免人工加液时消毒液对操作人员造成伤害。只需按动开关即可将消毒液回收箱中的消毒液加入浸泡槽内。 6）消毒液回收系统：只需按动开关即可将消毒液回收入位于柜体内的密闭回收箱中，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发。使用的回收箱容量要求：≥26L；回收箱材质PP。 7）方槽盖 ：要求采用透明亚克力（PMMA）耐酸碱材料，避免消毒液气体外散，减少人员刺激。可全方位观看到物品浸泡情况，配不锈钢手柄。 8）浸泡槽性能参数要求如下： 灌流、加液、回收装置性能要求：电压DC24V；电流3A；最大流量1.3GPM（5L/min）；最高压力60PSI(0.42MPa)。 注气装置性能要求：注气压力＜0.2 MPa（可通过注气压力调节器调节）。 4.干燥台功能要求 要求干燥台具备内镜烘干机、中心气体处理器、灌流气压调节器、专用空压机。 1) 内镜烘干机：要求能对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生，具备快速干燥的功效。 2) 中心气体处理器：吹送气体从空气洁净度、压力方面实现有效保护内镜孔道。装置采用原装进口气体处理器，两级过滤，第一级过滤过滤精度5µm，第二级过滤过滤精度≥0.3µm，能有效的分离空气中的水分及其它杂质。气压调节范围：0.15Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。 3) 灌流气压调节器:要求能对气枪压力精确控制，气压调节范围：0-0.7Mpa，一般设定：0.165 MPa为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。无耗材，免维护。 4）要求配备高压气枪：采用优质304#镜面不锈钢制作枪体,根据人体工程学压铸成型,轻巧耐用。提供8种不同口径枪头，能适应不同口径的内镜接口。 适用气压：0.4-0.7MPa。适用水压：0.2-0.45MPa，流量5-6L/min。 5）专用空气压缩机：要求带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥气体的清洁度。压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。电压：AC220V，50Hz；功率：≤550W；流量(0.4Mpa)：≥60L/min；最高工作压力：0.8 Mpa；噪音：＜52db； 5.设备结构要求 1） 清洗槽、干燥台台面及支架要求 （1）要求台面主料采用亚克力（PMMA）,经数次冷热加工吸塑成型，台面前圆弧端高度≥80mm； （2）要求台面质薄而坚硬，耐候性强、耐摩擦、耐酸碱，表面光亮平滑，抗菌，易清洗； （3） 要求台面厚度≥5mm，≥5层（原料层、3层加固、底面层）, 加固层（3层）由玻璃纤维胶合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用，防止迸裂，防止台面长期使用变形。底层：白色胶衣，美观、无有害物质释放。 （4）要求台面支架选用全优质304镜面不锈钢,厚度≥1mm，台面高度≥820mm；，台面采用倾斜度为4度防泛水设计和四周设计有专门防泛水边，使贱到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面。 （5） 要求功能背板及侧装饰板均采用与槽体干燥台台面相同材料亚克力（PMMA）。整体造型结构要求可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用。台下柜向内凹120mm设计，非柜门倾斜式设计，既能使人员在操作过程中能充分保证站立时的舒适感，又可避免倾斜式设计柜体储物空间变小的问题。 （6）要求柜门为防水柜门：采用彩晶钢化玻璃柜门,有利于环保、防潮、防水、耐酸碱，耐腐蚀。柜门边框采用强度好的铝合金型材，无任何有害挥发物质残存。 （7）要求干燥台为盆式结构具备有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。 2）清洗槽及干燥台尺寸规格要求： 单方槽： 单方槽外尺寸：660mm*宽770mm,槽内底部长380mm*宽390mm,深180mm。 双方槽： 双方槽外尺寸：1320mm*宽770mm,槽内底部长380mm*宽390mm,深180mm。 干燥台： 干燥台外尺寸：1320mm（左右）*770mm(前后)， 6.设备控制、管路要求 要求设备采用微电脑控制器对清洗过程的各功能单独控制，管路连接规范、快速接头使用方便灵活。具体要求如下： 1）微电脑控制器 ：所有主要部件采用隐蔽方式布置。整个操作立面平整简洁，不影响操作。采用LCD液晶显示屏，可中文显示，各清洗流程及参数显示直观。独特地触摸控制按键和128*64点阵LCD液晶屏显示，非数码管简易显示，能清晰显示清洗流程、时间等参数。可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），计时准确误差≤±0.5%。每槽均配置微电脑控制器，独立操作、控制。可在设备需要增添追溯系统时，实现相关功能的及时、快捷完升级。 2）快速接头：每槽的每个流程均采用专用接头连接内镜的接口，采用进口快速接头，插取方便、快捷，单手操作就能完成操作。 3）供、排水系统：要求采用优质PP-R供管路，采用优质的PVC排水软管及PVC-U专用排水管及管件，具有耐腐蚀功能。下水器：采用全优质SUS304不锈钢材质，特有的机械式结构，方便排水，具有过滤篮能有效地避免了管道堵塞的问题。 |
| 6.正常工作条件 | （1）温度：5~40℃ （2）相对湿度：85% （3）供电电源： ~220V 50Hz （4）大气压力：700~1060hPa （5）水压：0.2MPa~0.4MPa |
| 7、资质 要求 | 1整体设计必须符合卫生部《内镜清洗消毒技术规范（2004年版）》的要求。 2具有二类医疗器械注册证。 3必须根据医院场地提供设计方案，满足场地及水电要求。 4具有产品注册检验报告。 5提供亚力克材质检验报告。 |
| 8、售后 要求 | 1 连续五年行业售后服务排名第一。 2 完整的售后体系设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决； 3提供完善的设备培训方案及现场支持。 |

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年七月二十六日