2018年中山市港口医院采购公告【ZGYCG［2018］003】

我院对下列医疗设备进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYCG[2018]003

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备采购项目

项目要求：本项目共3个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证（如适用）。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损采购方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2018年04月09日至2018年04月23日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2018年04月25日下午14:00-15:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2018年04月25日下午15:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2018年04月09日至2018年04月23日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）床边呼吸机（1台）

1、电源：交流电源：100~240V,50/60HZ;直流供电电压：DC12V1V。

备用电池：至少供电1小时

2、气源：氧气，空气: ，供气方式：氧气瓶、中央供气单一气源工作；

3、适用范围：成人、儿童

4、技术参数

4.1显示方式：液晶屏显示

4.2控制模式气动电控、时间切换、压力限制、容量控制、窒息通气

4.3通气模式：A/C、SIMV、SPONT、SIGH、无创、手动

4.4显示：气道压力波形显示。

5、呼吸设置参数

5.1呼吸频率：4--80次/min；

5.2吸呼比：1:4---1：0.3；

5.3潮气量：50—1500 mL；

5.4吸入氧浓度：48—100%；

5.5触发灵敏度：-2kPa～2kPa连续可调

6、呼吸监测参数

6.1潮气量. 0ml～1500ml

6.2气道峰压：0kPa～6kPa

6.3分钟通气量.：0L/min～99L/min

6.4呼吸频率：0bpm-99bpm

7报警参数

7.1电池低压报警

7.2气源不足报警

7.3气道压上限：2kPa～6kPa；

7.4气道压力下限：0kPa～2kPa

7.5断电报警 ≤45秒

7.6报警静音 ≤120秒

标准配置（便携式）

| 名 称 | 数量 |
| --- | --- |
| 呼吸机 | 1台 |
| 主框架 | 1台 |
| 呼吸管路 | 1套 |
| 附件包 | 1个 |
| 氧气输出管 | 1个 |
| 面罩 | 1个 |
| 手动皮囊 | 1个 |
| 流量传感器 | 1个 |
| 流量传感器探头 | 1个 |
| 氧气瓶 | 1个 |

（二）视力筛查仪（1台）

1、适用于任何瞳孔大小眼睛的检查。

2、屏幕显示数据：球径、柱径、两眼屈光差值。

3、测量范围

a）球镜度的测量范围为﹣10.00D～+5.00D，格值：0.12D、 0.25D；

b）柱镜度的测量范围为﹣3.00D～+3.00D，格值：0.12D、 0.25D；

c）柱镜轴的测量范围为1°～180°，格值：1°；

4、资料读取量：测试每只眼睛平均5-8个读数；

5、数据读取时间：不大于2.4秒/每只眼睛；

6、检测距离：14英寸（35厘米）；

7、检测距离检控：自动检控、不与被检测者身体有接触；

8、具有通过声音、灯光闪烁吸引婴幼儿、儿童配合检查功能；

9、有特定的婴幼儿、儿童及成年人的检查模式，且可以相互转换；

10、电池电压：正常7.4V(锂离子电池)

11、端口：能通过蓝牙连接便携式打印机；备有RJ45端口，可用于软件升级。

12、体积：不大于6.5×7.75×2英寸；

13、重量：不大于1kg。

（三）充气式动力升温仪（1台）

一） 技术参数：

1.   采用充气式加温方式

2.   运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档

2.1 室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

2.2 低档：32℃（+/-1.5℃）

2.3 中档：38℃（+/-1.5℃）

2.4 高档43℃（+/-1.5℃）

3.   风速:具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM）

4.   过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米

5.   温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

6. 噪音：高速运行≤51分贝，低速运行≤48分贝

7. 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

8. 安全：

8.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

8.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

8.3安全系统：图示及报警提示音功能。

8.4能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。

二）配置：包含充气式动力升温仪主机 (包括机身,软管,数据线) 一套，光盘一张，说明书一本。

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一八年○四月○九日