2018年中山市港口医院采购公告【ZGYCG［2018］007】

我院对下列医疗设备或服务进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYCG[2018]007

二、项目名称：康复理疗设备等采购项目

项目要求：本项目共2个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证（如适用）。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损采购方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2018年12月14日至2018年12月27日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2018年12月28日下午16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2018年12月28日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2018年12月14日至2018年12月27日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）康复理疗设备一批

超声波治疗仪1台

技术参数：

1、便携式机型，7寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。

2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。

探头尺寸分别为移动式5cm2,固定式15cm2。

3、输入功率：80VA。

4、额定输出功率：5W±20%。

5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

6、波束类型：准直型。

7、波束不均匀系数：≤8.0。

8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

9、治疗时间：≤30分钟。

10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

11、治疗头：仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

超声波治疗仪配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 3MHz移动治疗头 | 个 | 1 |  | 连接主机 |
| 3 | 1MHz固定治疗头 | 个 | 1 |  | 连接主机 |
| 4 | 固定绑带 | 根 | 1 | 0.65M |  |
| 5 | 固定绑带 | 根 | 1 | 0.35M |  |
| 6 | 电源线 | 根 | 1 | 10A |  |
| 7 | 熔断器（保险丝） | 个 | 2 | F3.15AL250V |  |
| 8 | 医用超声耦合剂 | 支 | 1 | 200mL | 赠送 |
| 9 | 合格证 | 份 | 1 |  |  |
| 10 | 保修卡 | 份 | 1 |  |  |
| 11 | 技术使用说明书 | 份 | 1 |  |  |
| 12 | 产品简易操作规范 | 份 | 1 |  |  |
| 13 | 配置清单 | 份 | 1 |  |  |

磁振热治疗仪1台

技术参数：

1、四通道机型，配四种适用不同部位的治疗导子；

2、7寸彩色液晶显示屏；

3、磁场强度：0～38mT；

4、振动频率：50Hz±1Hz；

5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；

6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源；

8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；

9、连续工作时间：＞8h；

磁振热治疗仪配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 根 | 1 | 10A |
| 4 | 温热导子 | 个 | 4 | 分离式、关节式、颈肩式、标准式各一个 |
| 5 | 绑带 | 根 | 4 | 0.66M*0.04M |
| 6 | 绑带 | 根 | 6 | 0.86M*0.04M |
| 7 | 测磁器 | 个 | 1 |  |
| 8 | 熔断器（保险丝） | 个 | 2 | T5AL250V |
| 9 | 技术使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 10 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 11 | 保修卡 | 张 | 1 |  |
| 12 | 配置清单 | 份 | 1 |  |
| 13 | 现场安装验收单 | 份 | 1 |  |
| 14 | 产品简易操作规范 | 份 | 1 |  |

中药熏蒸机1台

技术参数：

- 1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制

- 2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调

- 3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为40℃～90℃，允差±20%，步长1℃。

- 4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3～10分钟）

- 5、治疗时间1-35分钟可调

- 6、显示方式：大尺寸液晶屏显示

- 7、喷头采用双腔隔热设计（可提供专利证书），具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水，治疗更舒适

- 8、按键操作、治疗结束、缺液时具有声音提示

- 9、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压

- 10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求。

- 11、设备输入功率：1800W

- 12、额定装药容量：3.5L

- 13、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能

- 14、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符

- 15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离

- 16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺

- 17、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护

- 18、外置气路过滤器，方便清洁维护

- 19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上

- 20、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

- 中药熏蒸机配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 水桶 | 个 | 1 | 4000mL |  |
| 3 | 量杯 | 个 | 1 | 2000mL |  |
| 4 | 过滤网 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 喷头保护罩 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 熔断器（保险丝） | 个 | 2 | F10AL250V |  |
| 7 | 星型把手 | 个 | 2 | M6*40 |  |
| 8 | 螺丝刀 | 个 | 1 | 一字 |  |
| 9 | 合格证 | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 保修卡 | 张 | 1 |  |  |
| 11 | 技术使用说明书 | 份 | 1 |  |  |
| 12 | 产品简易操作规范 | 张 | 1 |  | 吊挂于机器上 |
| 13 | 现场安装验收单 | 份 | 1 |  |  |
| 14 | 配置清单 | 份 | 1 |  |  |

无烟艾灸仪2台

技术参数：

1、悬压工艺定制灸头，热量不散发；

2、隔灰防烫网，排烟管伸缩弯曲，任意角度万向臂；

3、灸头直径20厘米，内置进口旋转电机，模仿古法回旋灸；

4、内置高效净烟虑芯；

5、电源输入：AC 220V(50HZ),输出电压：DC 12V

6、输出功率：》10W

7、长50、宽35、高70 重20KG

无烟艾灸仪配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电源线 | 条 | 1 |  |  |
| 3 | 说明书 | 本 | 1 |  |  |
| 4 | 保修卡 | 张 | 1 |  |  |

电针仪4台

技术参数：

1、输出的基波脉冲具有低压，低频与人体生理频率范围一致；

2、输出脉冲波形有五种可供选择1、连续波2、疏密波3间歇波4、三角波、5锯齿波；

3、有六组输出，每组可独立调节幅度大小，可供同时或分别使用；

4、通用电压转换器：采用美国进口芯片，体积小，重量轻

效率高，输入电压范围宽，输出电压稳定；

5、电压自动转换，具有独特的软起动，短路保护，过载保护，热保护

- 电针仪配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电针夹子导线 | 条 | 6 |  |  |
| 3 | 扣式电针线 | 条 | 2 |  |  |
| 4 | 扣式葫芦型自粘贴片 | 幅 | 2 |  |  |
| 5 | 金属穴位探笔1支 | 支 | 1 |  |  |
| 6 | 说明书 | 本 | 1 |  |  |

特定电磁波治疗器10台

技术参数：

1、电磁波额定功率：300W；

2、光谱波长2-25微米；

3、定时开关，一键操作，时间可调1-60分钟；

4、额定电压：220V，频率：50HZ；

5、万向轮底座，自带滑轮，移动方便，整体倾斜超过45度会断电保护

特定电磁波治疗器配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电源线 | 条 | 1 |  |  |
| 3 | 说明书 | 本 | 1 |  |  |
| 4 | 人体穴位图 | 张 | 1 |  |  |
| 5 | 保修卡 | 张 | 1 |  |  |

（二）密封下送车1辆

1、材质：优质不锈钢SUS304

2、外形尺寸：1280×675×1200

3、整体构造：上台面装有整体小立柱护栏（高65mm），围板整体折弯成型，围板分别与上台面和下框整体焊接而成，下装可拆换的承重轮，前有两个单侧开门，两门均能开启270°，左门有内置连杆锁，右门为三舌锁，门开启最大位置均能锁住

4、立柱：前面两立柱为门的转轴，采用静音设计，主要构件有Ф30元钢、尼龙、平面推拉轴承和Ф25x1不锈钢园管组成；后侧两立柱为Ф25x1不锈钢园管；四立柱也为推扶手

5、材料规格：门板、底板、四周围板、中隔板，厚度为0.8mm-1.0mm

6、配置：内配2层可调隔板，下有4－Ф125承重80Kg/只，整体承重200Kg，其中2只定向、2只万向（带刹）

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一八年一十二月一十四日