2019年中山市港口医院采购公告【ZGYCG［2019］001】

我院对下列医疗设备进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYCG[2019]001

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备采购项目

项目要求：本项目共5个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证（如适用）。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损采购方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2019年3月14日至2018年3月26日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2018年3月28日下午16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2018年3月28日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2019年3月14日至2019年3月26日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）数字式六道心电图机（1台）

1、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

2、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2.2  导联选择：手动/自动可选

2.3  输入阻抗：≥50MΩ(10Hz)

2.4  频率响应：0.05-150Hz (-3db)

2.5  定标电压：1mV±2%

2.6  抗极化电压：±600mV

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2s

2.9  共模抑制比：≥115dB(AC关闭) ≥121dB（AC 滤波开启）

2.10 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.11 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.12 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

2.13 支持NEHB，Cabrera导联体系

3、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2  采样率：1000Hz/秒/通道

3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

4、存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历500例

4.2  数据可通过USB口导入导出

5、 显示器：

5.1  5.7英寸彩色液晶屏，分辨率：640*480

5.2  显示信息：能同屏显示12道心电波形

5.3  显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、时间、电池电量指示、患者信息等

6、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

6.3  记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1

6.4 记录纸规格：热敏折叠纸：110mm×140mm，150 页

6.5  打印方式：实时同步或连续12导心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.7  可外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

7、外部输入接口：

7.1 RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出端口

7.2  可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）

8、便携：外部提手，方便机器移动

9、电源：交直流两用　自动转换

9.1 交流电源：交流 100V~240V  50/60Hz

9.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间5小时 ,在自动模式下能记录不小于300份3×4+1R 类型的心电图报告

10、产品认证：

10.1通过CE认证，UL认证，通过FDA注册，获CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）

10.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

10.3公司需具备10000万以上注册资金，保证服务的可延续性

（二）血液保存冰箱（1台）

1.外部尺寸（W×D×H）：约400×495×1515mm；

2.内部尺寸（W×D×H）：约320×350×710mm；

3.温度控制范围：4℃±1℃；

4.有效容积79L；

5.耗电量≤179W；

6.存血量（袋/400毫升）：≥32袋；

7.外部材料：彩色涂层钢板；

8.内部材料：不锈钢；

9.门：三层吸热玻璃门，带自关闭装置；

10.内门：2个；

11.门锁：1个；

12.搁架：3层漆包钢丝搁架，1块不锈钢板；

13.压缩机：全封闭型，110W；

14.制冷剂：HFC；

15.制冷方式：强制空气循环制冷；

16.温度控制：微电脑温控；

17.检测孔：1个；

18.灯：6W荧光灯；

19.报警功能：视听双重高/低温报警、传感器异常报警、视听双重断电报警、门报警、远程报警接点；

20.内置温度记录仪；

21.温度通过两个置于温度监测模拟瓶内的液体（模拟血液）表面的传感器控制；

22.两个热敏电阻传感器在上层及下层腔体内持续监测温度；

23.自动除霜，在蒸发器上设有传感器及加热器；

24.泡沫绝缘内壁及含双层玻璃视窗的带磁封条外门防止腔内空气渗漏，实现外门的完全密封。

（三）直视人流手术系统（1套）

1、系统主要技术参数：

1.1、工作站最大功耗：P≤400VA

1.2、 主显示器分辨率：≥（1280×720）

1.3、主显示器对角线长：≥ 54.6cm（21.5英寸）

1.4、副显示器分辨率：≥（800×600）

1.5、副显示器对角线长： ≥20cm（8英寸）

1.6、工作站软件运行环境：内存4GB以上，硬盘500GB以上，CPU处理速度1.86GHz以上。

1.7、图像采集卡：SV2000E

1.8、工作站平均无故障工作时间≥1000h

1.9、工作站工作电压：AC220V±22V，50Hz/60Hz±1Hz

1.10、工作站正常环境：温度5℃～40℃、相对湿度≤80%，大气压86kPa～106kPa

1.11、成像色彩：彩色

1.12、软件操作简便，界面人性化，支持拍照、录像、存储、打印等功能

1.13、软件具有密码管理功能。

2.应用部分技术参数说明:

2.1、一次性摄像吸引管

2.2、结构组成：由透明罩（内含CMOS摄像头）、吸引口、双腔管、手柄、吸引管接口、数据接口组成。

2.3、光学性能

照明：2颗LED灯

视向角：30°

视场角：≥95°

工作距离：2.8mm（透明罩外表面）

有效景深：前景深≥0.5mm,后景深≥1.5mm

分辨率：≥20 lp/mm

照度：≥500 lx

成像色彩：彩色

图像分辨力： 640X480像素以上

2.4、物理性能

吸引管最大工作长度：170mm

工作部分外径：Φ6mm≤D≤Φ9mm

管身材质：与人体接触部分采用医用无毒聚碳酸酯材料制造

吸引量：≥2000ml/min

数据传输线长度：2.5m

后端吸管标准接口：直径Ø9.5mm，长度20mm

2.5、吸引管工作条件：环境温度:5 ºC ~40ºC

相对湿度:30%~80%

大气压力:86kPa~106kPa

输入电压:d.c.5V±0.5V

2.6、吸引管灭菌方式：环氧乙烷灭菌

2.7、产品要求：

2.7.1管体内置高清CMOS摄像头，手术过程实时直视，安全有效。

2.7.2直视窗口采用疏血性羽化纳米处理技术，要求手术过程中不会因血污而降低画面质量。

2.7.3单管双腔技术，集直视和吸引功能为一体，操作简便。

2.7.4超微型高分辨率图像传感器，具有微距成像功能。

2.7.5高亮度照明，显示更清晰。

2.7.6超高精度负压吸引口，符合人体解剖学设计，使用更方便，不残留组织。

2.7.7采用医用高分子材料，强度和亲和度高，减少组织损伤。

3、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性摄像吸引管 | 另购 |  |
| 2 | LCD主显示器 | 1个 |  |
| 3 | LCD副显示器 | 1个 |  |
| 4 | 工作主机 | 1台 |  |
| 5 | 键盘 | 1个 |  |
| 6 | 鼠标 | 1个 |  |
| 7 | 软件 | 1套 |  |
| 8 | 高档ABS医疗台车 | 1台 |  |
| 9 | 脚踏开关 | 1个 |  |
| 10 | 隔离变压器 | 1个 |  |
| 11 | 显示器支架 | 1个 |  |

（四）可视喉镜（2台）

| 名称 | 技 术 名 称 | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 整机参数 | 分辨率 | ≥3.72 lp/mm |
|  | 景深 | 5-100mm |
|  | 液晶屏像素（PIX ） | 320*240 |
|  | 视场角 | 60º±15% |
|  | 电池持续放电时间 | >3h |
|  | 充电次数 | ＞300次 |
|  | 液晶屏 | 2.5″进口三星TFT屏 |
|  | 外壳 | 进口高分子材料 |
|  | 功耗 | ＜2VA |
|  | 显示器前后转动角度 | 0º～130º |
|  | 显示器左右转动角度 | 0º～270º |
|  | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度 | ≥150Lux |
|  | 重 量 | 240g |
| 一次性喉镜片参数 | 摄像头与镜片前端的垂直距离： | ≤30mm |
|  | 可插入镜片长度 | TD-C-IV：108mm |
|  | 渐缩型镜片前端厚度 | TD-C-IV：12.5mm |
|  | 镜片角度 | TD-C-IV：42度； |
|  | 材质 | 进口医用级高分子复合材料 |
| 充 电 器 | 充电器输入 | 100-240VAC 50/60Hz |
|  | 充电器输出 | 5V 1000mA |
|  | 充电时间 | <4小时 |
| 工作环境 | 温 度 | -5℃～+50℃ |
|  | 湿 度 | 10%～90% |
|  | 大气压力 | 860hpa～1060hpa |
| 运输、储存环境 | 温 度 | -40℃～55℃ |
|  | 湿 度 | ≤93% |
|  | 大气压力 | 500hpa～1060hpa |

（五）儿科设备一批（婴儿辐射保暖台1台、病人推车1辆、新生儿专用监护仪2台）

1、婴儿辐射保暖台

1.1工作电源：AC220V/ 50HZ

1.2输入功率：≤700VA

1.3控温方式：预热、手控、肤温三种控制

1.4肤温控温范围：32℃～37.5℃

1.5肤温显示范围：5℃～65℃

1.6控温精度：≤0.5℃

1.7皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

1.8床面温度均匀性：≤2℃

1.9辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

1.10婴儿床倾斜角度：无级可调

1.11APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

1.12故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

1.13基本配置：

1.14辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

1.15其他要求：

1.15.1具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

1.15.2设置温度与皮肤温度分屏显示；

1.15.3独立的超温保护系统；

1.15.4辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

1.15.5婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

1.15.6具有自检功能，多种故障报警提示；

1.15.7前面板具有温度校正功能；

1.15.8具有肤温传感器脱落报警提示功能；

1.15.9婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

1.15.10具有数据储存功能；

1.15.11具有APGAR评分计时功能；

1.15.12具有RS-232接口。

2、病人推车

2.1外形尺寸：长度1900mm，床面宽度610mm，高550mm可升至860mm

3、新生儿专用监护仪

3.1	整机要求

3.1.1	新生儿专用监护，参数设置安全保护

3.1.2	具备12V DC输入接口（车载电源接口）

3.1.3	无风扇设计，无尘无噪音

3.2	屏幕显示

3.2.1	彩色液晶显示屏，屏幕大小为8英寸

3.2.2	高分辨率800×600

3.2.3	8通道波形显示，可升级10通道波形显示，波形颜色与位置可调

3.2.4	具备呼吸氧合图、趋势共存、大字体、它床观察、NIBP回顾等多种显示界面

3.2.5	可选扩展显示接口，实现双屏显示功能

3.3	心电规格

3.3.1	三/五导联自动切换,配新生儿专用夹式心电导联线与电极片

3.3.2	五导联心电具有7导联心电同屏显示

3.3.3	具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

3.3.4	具有心电级联功能

3.3.5	心率测量范围：新生儿：10～350 bpm

3.3.6	心率测量精度：±1％ 或 ±1bpm, 取大者

3.4	呼吸规格

3.4.1	监测方法：阻抗法

3.4.2	呼吸监测范围：0～150 bpm

3.4.3	呼吸监测精度：±2 bpm

3.5	血氧饱和度规格

3.5.1	标配进口Masimo血氧，抗运动、抗弱灌注

3.5.2	具有PI血氧灌注指数监测功能，范围0～25.5%

3.5.3	具有脉搏调制音功能

3.5.4	血氧饱和度监测范围：0～100%

3.5.5	血氧饱和度测量精度：±2% (70～100% SpO2)

3.6	脉搏规格

3.6.1	脉率测量范围：20 bpm～300 bpm

3.6.2	脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

3.7	无创血压规格

3.7.1	测量范围：小儿10-235mmHg；新生儿10—135mmHg。

3.7.2	具有小儿、新生儿分段过压保护功能

3.7.3	测量模式：手动、自动、快速（STAT）

3.7.4	具有辅助静脉穿刺压力功能

3.8	体温规格

3.8.1	双通道体温监测，具有温差显示（探头选配）

3.8.2	测量范围：0～50 ℃

3.8.3	精度：±0.1 ℃

3.9	操作方式

3.9.1	快捷按键和旋钮操作

3.9.2	中/英文操作界面

3.10	数据存储

3.10.1	具备168小时趋势图表存储与回顾功能

3.10.2	具有30分钟重点心电监护导联波形存储回放功能

3.10.3	具有报警回顾功能，最多可存储1500组报警事件

3.10.4	具有无创血压测量回顾功能，最多可存储1000组无创血压测量数据

3.11	联网功能

3.11.1	可通过有线、无线和混联方式联入中央机

3.12	电池

3.12.1	可插拔锂电池，电池供电时间≥5小时

3.13	记录仪

3.13.1	可选配内置记录仪

3.13.2	三通道记录，三档走纸速度可选

3.14	计算功能

3.14.1	可选药物浓度计算和滴定表、血液动力学功能

3.15、工作环境

3.15.1环境温度范围：5℃-45℃

3.15.2相对湿度范围：≤80%

3.15.3大气压力范围：700hpa--1060hpa

3.15.4电        源：交流电压220V±10%     频率：50Hz±1Hz

3.15.5 额定输入功率：75VA

3.16、安全类别

3.16.1治疗仪为Ⅱ类、BF型医疗器械设备

3.16.2 输入功率不大于75W

3.17主要技术参数

3.17.1   产品名称：智能数码多功能治疗仪

3.17.2   产品型号：BE-5000型

3.17.3   显示方式：10.2寸一体机显示，分辨率1024X768，能同时显示输出的时间，处方，温度，波形，通道数，等相关信息。

3.17.4   操作方式：触屏操作

3.17.5  治疗仪热疗输出电压（空载）

高温：≤32V

低温：≤32V   间断输出，通断比为7:3

3.17.6  治疗仪工作20min后，热疗温度最低不低于37°C

3.17.7  载波：载波频率为1000Hz、频率误差不大于±10%

3.17.8   波形：脉冲调制波、混合波、间歇波、疏密波等十几种波。

3.17.9   脉冲调制频率为500HZ，频率误差不大于±10%

3.17.10   单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ

3.17.11   在基准负载下输出脉冲幅度连续可调，最大输出有效值不大于20V

3.17.12  输出开路时，输出电压峰值不大于500V

3.17.13  治疗仪连续工作时间不少于8h

3.17.14  治疗仪功率消耗不大于75W

3.17.15  红外温度：0-60℃低、中、高三档可调

3.17.16 定时功能：10min、20min、30min三档 、自动定时、倒计时

3.17.17 输出：4组红外热疗输出

3.17.18  输出通道设置：每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度。可同时治疗多个病人，也可以多个部位同时进行治疗。

3.17.19  治疗项目设置：中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。

3.17.20  倒计时：显示屏上会显示治疗的剩余时间.

3.17.21  在操作过程中同时伴有语音提示功能，治疗过程中可以选择暂停或继续，治疗结束后语音提示。

3.17.22  定期检查、维护本产品。本产品如有异常或损坏时严禁使用，特别是电源线和治疗线损坏时。

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一九年三月一十三日