设备名称：液基薄层细胞制片机

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科

数量：1台

- 预算金额：69800元，配套耗材成本≤ 67.5元/套

技术要求：

1.技术原理

自然沉降式全自动液基染色制片系统，通过移液小助手，实现细胞标本转移，然后梯度离心纯化标本，再通过8轴动力系统及独立悬挂运动臂来实现稳定制片染色的机械运动原理，

用于宫颈脱落细胞标本制片及染色。

2. 技术规格

2.1 通过细胞样本前处理后，自然沉降式制片、染色一体完成。

2.2 制片、染色同时进行，一次制片染色≥48位标本，48标本完成制片及染色的速度≤40分钟。

2.3 标本加样、沉降、染色全自动完成。

2.4 制成细胞薄层直径>10MM的圆型，平均细胞量≥5000个/ cm²

2.5 碎化粘液、红细胞，需要过滤除去碎小组织和渣滓，提取病变细胞。

2.6 苏木素、EA50（EA/OG）至连续2次加液染色，具有试剂剂量供给调节参数，可将4种试剂（苏木素、EA/OG、缓冲液、冲洗液）汲液量任意调节。

2.7 支持多种染色模式，可沉降染色、加样染色、自定义染色等。

2.8 内置LED灯光、真彩数字触摸屏≥7寸。

2.9 装载耗材模块化，可快速取出耗材模块，快速放入且能自行对位。

配置清单：

1.全自动自然沉降式液基染色制片机；

2.样本自动处理小助手；

3.低速离心机；

4.细胞振荡器；

5.旋涡混合器；

6.细胞保存液（配套耗材）；

7.药液瓶托架；

8.M6软管；

9.硅胶管2.5号；

10.染色液硅胶管；

11.电源线；

12.产品使用说明书、合格证、保修卡。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须在珠三角内设置售后服务机构并具有售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

- 四、其它事项按合同执行。