设备名称：全自动医用PCR分析系统

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：1台

预算金额：250000.00 元

技术要求：

1. 配置要求

包括仪器主机、电脑、软件及试剂，能够完成新型冠状病毒2019-nCoV 核酸检测。

2. 技术规格

2.1.温度均一性：± 0.10℃；

2.2.温度准确性：± 0.10℃；

2.3.光源：免维护LED光源

▲2.4. 样本容量：96孔

▲2.5.检测通道：6通道检测（通道1：FAM、SYBR；通道2：VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3；通道3：ROX、TEXRAD；通道4： CY5；通道5：预留；通道6：预留）

2.6.反应体积：15µl - 100µl；

2.7.样本检测灵敏度：最小分辨率为1个拷贝

2.8.样本线性范围：100-1010个拷贝；

2.9.控温模式：模块控温/试管控温；

10. 升降温速率: ≥4.0℃；

11.热盖：自动热盖

12.荧光激发波长：（可±10 nm）

通道1：470nm    通道2：530 nm    通道3：585 nm    通道4：630 nm

13.荧光检测波长：（可±10 nm）

通道1：510 nm    通道2：565 nm    通道3：620 nm   通道4：665 nm

3. 资质证明

3.1 有医疗器械注册证，且在国家药品监督管理局认可的有效期之内。

- 用户清单

4.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

- 便携式快速实时荧光定量PCR仪主机全套（仪器注册证包含全部模块、组成、配件等）；

- 定量PCR系统软件包，《用户操作指南》；

- 安装试剂盒；

- 稳压电源能维持仪器运转≥30分钟；

- 配套电脑、彩色打印机一套。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。