设备名称：全自动核酸提取仪

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：1台

预算金额：120000.00元

技术要求：

1. 技术规格

1.1处理体积： 20uL-1000ul

▲1.2样品通量： 1-48

1.3磁珠回收率： 大于95%

1.4孔板类型： 96孔深孔板

1.5提取孔间差： CV小于5%

1.6磁棒：48根

1.7加热温度：可选配加热模块，实现裂解加热（室温至+120℃）与洗脱加热（室温至+ 120℃）

1.8震荡混合： 多模式多档

▲1.9试剂种类： 磁珠法开放式平台

1.10操作界面： 全中文大屏幕彩色液晶+ 触控操作

1.11紫外照射： 有

1.12可设置程序：提取程序可设置

1.13操作简单：一键式启动，全程自动化；

1.14仪器具备USB接口，方便升级优化程序；

▲1.15断电接续功能：停电等意外原因导致仪器的断电，重启后，实验可从停止处继续进行实验，确保实验完成。

2. 资质证明

2.1仪器具有国内仪器注册证。

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

- 全自动核酸提取仪主机；

- 使用说明书、成品检验报告单等随机文件；

- 电源线等配件，可提供各种类型样本配套装机核酸提取试剂盒。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。