设备名称：医用核酸分子杂交仪

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：1台

预算金额：4000.00元

技术要求：

1. 技术规格

1.1 用途：设备为体外诊断试剂医用设备，与利用核酸分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核酸分子的杂交分析。

1.2 循环系统：需要高速热循环系统，快速加热和冷却。

1.3 监控：需要彩色LCD显示器，可对杂交过程中的温控变化进行实时监控。

1.4 自动化：需要机械代替手工密封，实现密封自动化。

1.5 压力平衡：减少杂交过程试剂的损耗。

1.6 样本容量：1～30人份，样本隔室分隔需完全分隔，液性无渗透。

1.7 控温范围：20℃-55℃

1.8 控温精度： ±0.5℃

1.9 升温速率：≥4.0℃/min

1.10 降温速率：≥2.0℃/min

1.11.显示精度： 0.1℃

1.12 排液速度可调节：分低速、中速、高速三档

2. 资质证明

2.1仪器具有国内仪器注册证。

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

- 医用核酸分子杂交仪；

- 使用说明书、成品检验报告单等随机文件；

- 电源线等配件。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。