设备名称：纯水机

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：1台

预算金额：35000.00元

技术要求：

1. 技术规格

1.1 制水量：纯水：≥150L/h，

1.2 电导率：≤1us

1.3 RO膜脱盐率：≥99％

1.4 细菌去除率：≥99.%

1.5 回收率：≥75%

1.6全自动智能控制设计，微电脑智能主板程序控制电路，控制整机系统外围部件，个性化操作

1.7智能控制系统自动检测机器内部工作状态，自动状态切换功能，系统运行稳定、可靠

1.8系统缺水、低压、水满、停机自动保护

1.9全自同时具备自动冲洗RO膜功能，自动保护RO反渗透膜，具备机器自动维护功能

1.10 全自动运行，无需专人看护。

2. 资质证明

2.1仪器具有国内检测合格证书。

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

- 纯水机；

- 使用说明书、成品检验报告单等随机文件；

- 预处理、反渗透膜、电源线、进水出水管等配件。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。