设备名称：单道可变量程移液器

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：17台

预算金额：20400.00元

技术要求：

1. 技术规格

1.1 连续可调1台（0.5-10ul）、6台（5-50ul）、1台（10-100ul）、3台（100-1000ul）、6台（20-200ul）；

1.2 液量微调：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调；

1.3 外形：弯钩状指尾部，靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息；

1.4 量程：不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

1.5 双活塞：小量程的移液器为双活塞，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度；

1.6 数字显示：数字显示需清晰明了；

1.7 量程调节器需具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；

1.8 吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；

2. 资质证明

2.1具有ISO9001:2000 或ISO 13485:2003证书

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

- 单道可变量程移液器套装；

- 标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。