设备名称：立式压力蒸汽灭菌器

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：1台

预算金额：30000.00元

技术要求：

1. 技术规格

1.1 容积:≥100L

1.2 使用温度：105～136℃

1.3 灭菌器内部：灭菌腔体、灭菌提篮均需优质不锈钢SUS304材质制成，汽水内循环。

1.4 开门结构：手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

1.5 报警：具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

1.6 显示：LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

1.7 自定义程序设置：微电脑控制，自定义程序，需具有干燥功能。

1.8 自动运行：设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

1.9 灭菌腔体温度均匀性：0~+2℃。

1.10密闭性：防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

1.11排气：具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

2. 资质证明

2.1可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告及卫生局认可的消毒评价文件。

2.2电磁阀，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

- 立式压力蒸汽灭菌器；

- 使用说明书、成品检验报告单等随机文件；

- 压力表、电磁阀、安全阀、温度传感器、加热管、电磁继电器、电路板、空气断路器、交流接触器。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。