中山市三乡医院医疗设备技术参数及配置清单表

设备名称：环氧乙烷快速生物阅读器

用户单位：中山市三乡医院

使用科室：消毒供应中心

数量：1台

设备预算金额（元）：45000.00 元

一、技术参数

- 培养温度为37±1℃，可视化的指示结果：通过（+、-）信号显示当前的阳性或阴性结果。

- ★快速出结果：阴性≤4小时出结果。

- ▲具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

- 内置光学读头，多读头设计，有10个培养孔，可同时监测10支生物指示剂，配有与机身一体的棕色防尘罩。

- ▲断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

- 培养结束自动打印培养信息，可自动存储≥10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。

- 可定制带追溯功能的阅读器接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。

- 阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于环氧乙烷灭菌方式的生物监测。

- ★配套耗材单价≤23.00元。

- 二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 | / |
| 2 | 说明书 | 1本 | / |
| 3 | 操作指南 | 1张 | / |
| 4 | 电源适配器 | 1个 | / |
| 5 | 网线 | 1条 | / |

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。