中山市三乡医院医疗设备技术参数

及配置清单表

设备名称：BⅡ生物安全柜（双人）

用户单位：中山市三乡医院

使用科室：检验科（发热门诊检验室）

数量：1

设备预算金额（元）：45000元

技术要求：

一、技术参数

★1.二级生物安全柜（双人），气流模式：100%外排，0 循环要求。

2.符合 NSF49 、EN12469 的标准，产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY0569-2011》。

3.外形尺寸：长:≤1500mm，宽≤800mm，高≤2200mm

4.流入气流：0.53m/s

5.振动半峰值 ≤5μm

6.外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 10mm 大圆角处理，便于清理。

7.标配两块 ULPA 超高效过滤器,针对 0.12μm 颗粒系可以达到 99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。

8.控制软件 LCD 液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝色显示屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作，控制软件提供生物安全柜计算机软件著作权登记证书复印件。

9.负压防泄漏设计，工作区四面负压包围。

10.风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能。

11.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，实时检测风速。

12.配备温度传感器：可实时检测并显示温度。

13.配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

14.配备限高报警装置，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，声光提醒。

15.配备工作窗开启限位报警系统，安全柜前窗开启高度超过设定的高度时、安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值 20％时，联锁系统启报警提示。

16.紫外灯具有定时预约功能。

17.前窗一体化滑动移门，可任意定位，并能完全关闭以便杀菌，玻璃门采用不低于 6mm 安全钢化玻璃。

18.前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。

19.具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

20.前吸入口采用回风无阻碍的设计。

21.10 度倾斜设计，符合人体工程学动力。

22.生物安全性：

（1）人员安全性： 撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

（2）狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

（3）产品安全性： 菌落数≤5CFU/次

（4）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

23.柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能。

24.外排管道可与净化工程实行联动控制，自动实现补风排风。

25.厂家具备相关资质及专利

（1）企业通过 ISO9001 质量管理体系认证。

（2）生产企业取得医疗器械生产许可证。

26.设备出厂前均经过具有资质的第三方检测，确保设备合格出厂。

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1台 |  |
| 2 | 排风管 | 1条 |  |

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后7天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。