中山市三乡医院荧光免疫定定量分析仪购置项目需求书

设备名称：荧光免疫定量分析仪

数量：3

最高限价（元）：1500元/台*3=4500元

- 技术参数

| 序号 | 参数类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 荧光免疫定量分析法 |
| 2 | 检测项目 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）、N-端脑利钠肽前体（NT-proBNP）、D-二聚体（D-Dimer）、肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白（CK-MB/cTnI/Myo）三联项目检测、降钙素原（PCT）、 |
| ▲3 | 通道数量 | 4个温控通道+1急诊测量通道 |
| ▲4 | 温控 | 32℃稳定检测环境，保证测量结果更准确 |
| 5 | 样本类型 | 血清、血浆、全血、末梢血、尿液 |
| 6 | 样本用量 | 10~200μL |
| 7 | 机身尺寸(约) | 299mm（长）×276mm（宽）×152mm（高） |
| ▲8 | 净重 | ≦4Kg（千克） |
| 9 | 工作波长范围 | 635±5nm |
| 10 | 重复性 | 仪器重复测量的变异系数，在[0，100）mV 量程内， CV≤10%；在[100，15000] mV 量程内，CV≤2% |
| 11 | 稳定性 | 仪器 1 小时内检测同一个浓度的标准卡，卡电压变 化应不超过±10% |
| 12 | 试剂 | 配套检测卡 |
| 13 | 显示屏 | 7.0英寸LCD彩色触摸显示屏、1280×800分辨率 |
| 14 | 语言 | 中文 |
| 15 | 存储 | 100000组 |
| 16 | 外接端口 | RS232串行口、以太网口、USB接口 |
| ▲17 | 设备扩展 | 可外接条码扫描模块，支持与检验科管理系统（LIS）和全院系统（HIS）系统无缝连接，数据实时共享，支持WiFi连接。 |
| 18 | 条码扫描 | 可选配条码扫描仪，支持条码扫描。 |
| ▲19 | 打印机 | 内置热敏打印机；自动打印、手动打印可选；可外接usb打印机，设置打印模板。 |
| 20 | 软件系统 | Android系统，易于操作 |
| 21 | 正常工作条件 | 环境温度范围：10℃～35℃ 相对湿度范围：≤70% 大气压力范围：70.0kPa～106.0kPa 安全类型：瞬间电压Ⅱ类 电源电压：AC100V - 240V~±10% 电源频率：50Hz~60Hz±1Hz 远离强电磁场干扰源 |
| 22 | 电源要求 | 电源电压AC100V - 240V~±10% 电源频率为 50Hz~60Hz±1Hz 最大功耗为 60VA |

23、配置清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 主机 | / | 1 | 台 |  |
| ② | 电源适配器 | / | 1 | 根 |  |
| ③ | 串口线 | / | 1 | 根 |  |
| ④ | 打印纸 | / | 1 | 卷 |  |
| ⑤ | 光盘 | / | 1 | 张 |  |
| ⑥ | 产品说明书 | / | 1 | 份 |  |
| ⑦ | 信息管理软件使用说明书 | / | 1 | 份 |  |
| ⑧ | 临床医师手册 | / | 1 | 份 |  |
| ⑨ | 产品合格证&产品保修凭证 | / | 1 | 份 |  |
| ⑩ | 装机指南 | / | 1 | 份 |  |
| ⑪ | 条码扫描器 | / | 1 | 支 |  |
| ⑫ | 废卡盒 | / | 1 | 个 |  |

- 商务要求

- 交货要求

- 交货地点：采购人指定的地点。

- 交货时间：合同签订后7个日历日内完成供货、安装、调试并交付采购人使用。

- 质量保证及售后服务

- 供应商保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合磋商文件的要求。供应商对交付的货物在质量保修期内及保修期外承担质量保修责任。

- 质保期按厂家出厂标准提供至少2年的保修服务，提供免费上门服务，同时每年一次或以上上门免费检修服务，确保所有设备能够正常使用；所有产品均提供至少2年质量保证和原厂免费上门保修服务。

- 质保期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费，所有易损品免费提供。

- 供应商应提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。设备维修响应时间：①工作时间（节假日除外）内为5分钟内故障响应，6小时内到达现场提供服务，8小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为10分钟内故障响应，6小时内到达现场提供服务，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在36小时内仍未处理完毕，供应商免费提供相同档次的货物予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。供应商应定期派员对采购人的货物进行必要的保养维护。保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。

- 供应商应提供自己的售后技术支持中心、售后服务的详细资料。

- ★供应商应提供本设备成本控制方案（包含但不限于列明需要配套使用的医用耗材目录清单及单价、官方采购平台代码等），其中肌钙蛋白≦50元/人份、D二聚体≦42元/人份。（在响应文件中提供方案并填写成本控制方案相关耗材报价表）

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防 碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险发运及安装调试等环节和费用均由供应商负责。

- 安装、调试与验收

- 供应商依照需求书的要求和响应文件的承诺，将所投设备、配件安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品， 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 所有随设备的附件齐全。

- 供应商应将配件的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购 人承担；否则鉴定费由供应商承担。

- 技术培训

- 供应商应根据项目实施的进度要求，做出各阶段培训计划，及时安排有关培训。

- 供应商至少满足以下要求的培训服务（包括培训费、认证考试费、培训所需的食宿、交通等费用）：

- 经培训后，受训人员应能够熟练使用设备的各项功能，了解设备的体系结构、性能。

- 应提供内容合理、切合系统实际的培训教材，培训教材的编写要结合使用人的特点，图文并茂、简单易懂，相应的操作要结合实例，提供完整的培训方案。

- 供应商在培训开始前将培训计划和教材提交采购人审核，除上述培训外，供应商还负责在现场组织对设备的安装、调试和运行进行技术示范和业务指导。

- 所有的培训费用已包含在合同总价中。

- 培训地点：采购人指定地点。

- 付款方式

1. 合同款支付：

（1）设备完成安装及调试验收合格后30个工作日内支付合同金额的100%；

（2）按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同成交供应商均必须与成交供应商名称一致；

2.付款方式：采用银行汇款。

3.供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- 成交通知书；

- 合同；

- 供应商开具的正式发票；

- 验收报告（加盖采购人公章）。

- 商务评分细则表（20分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务条件响应情况 | 对采购需求中“主要商务要求”的响应程度进行对比评分。 优：供应商完全响应用户需求书的得6分； 良：供应商基本响应用户需求书的得4分； 中：供应商部分响应用户需求书的得2分； 差：供应商较差响应用户需求书的得1分。 | 6 |
|  | 项目同类业绩 | 投标人2020年1月1日至今承担过类似项目业绩的，每个项目得2分，不提供不得分，本项最高得4分。须提供项目合同关键页（包括但不限于含封面、首页、项目内容、合同金额、签字盖章）或中标通知书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 4 |
|  | 用户评价 | 投标人具有2020年1月1日以来的用户评价材料，每提供一份得1分，最高2分。 - （1）须提供用户评价材料复印件，评价材料必须达到90分以上或带有“满意”或“好评”或“优秀”等相关正面评价字眼；（2）评价材料必须与上述同类项目业绩相对应，否则不得分。 | 2 |
|  | 成本控制方案 | 根据供应商针对本项目提供的控制成本方案（包含但不限于列明需要配套使用的医用耗材单价、官方采购平台代码等）的完整性、可行性、有针对性等情况进行评审： ①方案完整、可行，能完全满足采购需求及项目实施要求，得8分； ②方案基本具体、可行，能基本满足采购需求及项目实施要求，得4分； ③方案内容简单，对采购需求的响应一般，得2分； - ④没有提供的不得分。 | 8 |

- 技术评分细则表（50分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应情况 | 对采购需求中“技术参数”的响应程度：全部满足得30分,，非带“▲”参数负偏离的每项扣1分；带“▲”为重要参数条款，每项负偏离的扣3分，扣完为止。注：按照采购需求提供相关证明文件。 | 33 |
|  | 总体实施方案 | 投标人总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）是否完善、具体、全面, 针对本项目作出计划保障、项目管理及进度安排。 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理清晰，脉络分明，具体全面，项目管理及进度安排合理高效、操作性强的得10分； 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理较清晰，脉络较分明，较具体全面，项目管理及进度安排较合理高效、操作性较强的得6分； 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理一般，脉络一般，项目管理及进度安排一般、操作性一般的得2分； - 总体实施方案（含供货方案、售后服务方案）计划条理差，脉络不分明，项目管理及进度安排差、操作性差的得0分。 | 10 |
|  | 售后服务 | 投标人售后服务能力、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量。 售后服务能力强，保修期优于招标文件要求，响应时间快，售后技术人员力量配备十分充足的得7分； 售后服务能力满足要求，保修期满足招标文件要求，响应时间较快，售后技术人员力量配备较充足的得4分； 售后服务基本满足要求，保修期满足招标文件要求，响应时间一般，售后技术人员力量配备一般的得2分； 售后服务不能满足要求，保修期不能满足招标文件要求，响应时间慢，售后技术人员力量配备差的得0分。 | 7 |

- 价格评分细则表（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标（响应）报价得分＝（评审基准价/最终响应报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评审基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。 | 30 |