中山市三乡医院胎心监护仪采购项目

谈判招标公告

采购单位：中山市三乡医院

项目名称：胎心监护仪采购项目

项目编号： 招【2025】2号

- 一、项目名称：胎心监护仪采购项目

二、资金来源：本院自筹，属于财政性资金（非预算指标资金）

三、项目采购预算及限价：

1.项目预算总额为¥5万元，对应单价¥2.5万元/台；

2.采购最高限价为¥4.7万元，对应单价¥2.35万元/台；

3.本项目报价不得超过最高限价。

四、投标人资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按要求提供资格承诺函）；

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，并独立于采购人和采购代理机构（提供登记证书或身份证）（分支机构作为报价人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书）；

（2）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（供应商需提供报名时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目。（按要求提供资格承诺函）；

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（按要求提供资格承诺函）；

（5）本次采购不接受联合体报价；

（6）投标人须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）；

（7）本次采购不接受进口产品参与。

五、项目需求书（采购清单）：

（一）设备名称：胎心监护仪

（二）拟采购数量：2台

（三）技术参数：

1.★监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<5mW/cm2，胎心率范围： 30~250bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；无线超声探头内置喇叭，支持播放胎心音，方便寻找胎心，找到胎心后可以关闭声音;

3.▲无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%；

4.探头续传功能：探头与主机断开后可以存储数据，连上主机后数据自动续传，保证监测数据的连贯性。

5.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

6.机器安装方式支持挂墙、台面平放和推生设置隐藏式提手，方便移动；

7.可通过关键字查找孕妇历史数据,并形成列表,方便随时调取同一孕妇所有历史数据;

8.▲胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9.≥7英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；

10.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

11.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.★胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

16.▲支持拓展无线探头；

17.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

（四）配置清单（包含但不限于以下内容）

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 胎心探头 | 1个 |
| 宫缩压力探头 | 1个 |
| 打标器 | 1个 |
| 绑带 | 2根 |
| 耦合剂 | 1瓶 |
| 打印纸 | 1盒 |
| 内置宽行打印机 | 1台 |
| 保险管 | 2个 |
| 电源线 | 1根 |
| 中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，胎心监护手册、速查卡，用户验收单、三证文件各1） |  |

（五）交货日期：签订合同后10个日历日内。

（六）交货地点：中山市三乡医院指定科室

（七）配套服务：

★1.设备保质保修期至少为 ：3年（用户单位验收合格之日起计算）：所有产品均提供3年质量保证和原厂免费上门服务。质保期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费，所有易损品免费提供。

2.提供工作时间内为5分钟故障响应，一般情况下6小时内到达现场的维修服务。若主要设备的故障在36小时内仍未处理完毕，应免费提供相同档次的货物予医院临时使用或采取应急措施解决，不得影响医院的正常工作业务。应定期派员对设备进行必要的保养维护，保修期内所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用不再收取。

3.明确医疗设备使用年限。

六、商务条款：

（一）交货日期：签订合同后10个日历日内。

（二）交货地点：中山市三乡医院指定科室

（三）设备验收：设备到指定地点交付并完成安装，经使用科室、设备科、财务科三方验收。

（四）付款方式：

1.设备完成安装及调试验收合格后60个工作日内支付合同金额的95%；

2.验收合格两年后正常维保一次性无息支付合同金额的5%。

七、评审方法及细则（总分100分）：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） | 技术参数响应情况 | 投标人对采购需求中“技术参数”的响应程度： 全部满足得27分，每项“▲”条款负偏离的扣4分，每项非“▲”条款负偏离的扣1分，扣完为止。 | 27 |
|  | 配置清单 | 投标人对“配置清单”响应程度： 满足或优于清单列出项，无任何遗漏的，得7分。 存在少量非关键项遗漏的，得3分。 缺失较多的，得1分。 全部缺失或未体现的，得0分 | 7 |
|  | 配套服务 | - 投标人对“配套服务”的响应程度： 优于或完全满足采购文件要求的得16分； 基本满足采购文件要求的得9分； 部分不满足采购文件要求的得2分； 完全不满足采购文件要求的得0分； | 16 |
| 商务部分（20分） | 交货日期 | 投标人对“交货日期”响应程度： 完全满足或由于采购需求的，得8分。 轻微延迟的，延迟5个日历日及以内的，得4分。 严重延迟的，延迟5个日历日以上的，得0分。 | 8 |
|  | 项目同类业绩 | 投标人2022年1月1日至今承担过类似项目业绩的，每个项目得5分，不提供不得分，本项最高得10分。须提供项目合同关键页（包括但不限于含封面、首页、项目内容、合同金额、签字盖章）或中标通知书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 用户评价 | 投标人具有2022年1月1日以来的用户评价材料，每提供一份得5分，最高10分。（1）须提供用户评价材料复印件，评价材料必须达到90分以上或带有“满意”或“好评”或“优秀”等相关正面评价字眼；（2）评价材料必须与上述同类项目业绩相对应，否则不得分；（3）评价材料需含有评价单位公章，否则不得分。 | 6 |
| 价格部分（30分） | 投标（响应）报价 | 投标（响应）报价得分＝（评审基准价/最终响应报价）×价格分值 【注：满足采购文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评审基准价。】 本项目采用综合评分法，投标（响应）报价不是成交的唯一依据。 | 30 |

- 八、投标注意事项

（一）投标文件报价格式自理，应体现出包括但不限于设备价格、数量、产地与厂家、型号、交货期、保修期、使用年限等相关信息，其中带“★”符号条款为必须响应条款。

（二）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

（三）投标文件要求：7份（1正6副），正本文件需每页加盖公章。开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

（四）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（五）述标、答辩：

1.述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2.答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

（六）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 九、报名时间及地点

1.报名时间：2025年3月15日至2025年3月21日17:00；

2.报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：sxyyzbb@outlook.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件及扫描件名称：项目名称+单位名称；

3.报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4.报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5.报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于报名时间截止前前电话或邮件通知招标人。

十、开标时间及地点

1.开标时间：2025年3月24日15:00

2.开标地点：中山市三乡镇康乐路10号中山市三乡医院急诊科三楼文教室

3.投标人员应为报名登记表上登记的投标人，该人员凭身份证进入开标地点。

4.本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十一、联系人：郑老师 0760-23809975（项目咨询）

杜  工0760-23809912（招标流程咨询）

- 十二、咨询时间：工作日 8:30-12:00、14:30-17:30

- 中山市三乡医院

2025年3月14日

- 附件：（合同模板）

******采购合同

甲方：中山市三乡医院                       合同编号：*****

乙方：**************************           签约地点：中山市

根据《中华人民共和国民法典》及相关的要求和************（招标公司名称）提供的中山市三乡医院******购置项目（项目编号：******）成交通知书，经双方协商一致，签订本合同。

### 1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 交货 地点 | 交货时间 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 中山市三乡医院指定科室 | 签定合同后**个日历日 | *年 |
| 特别说明：若不能如期交货，甲方有权终止合同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、合同总价

总价为人民币（大写）：*****  整，即¥ *****万元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂试测验报告。所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

### 5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：签订合同后***个日历日内。

5.2.2 乙方交货地点：中山市三乡医院指定科室。

5.3 合同设备的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后 ***个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

### 6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保修期为 ：***年（用户单位验收合格之日起计算）：提供免费上门服务，同时每年一次或以上上门免费检修服务，确保所有设备能够正常使用；除特别说明的设备外，所有产品均提供***年质量保证和原厂免费上门服务。质保期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费，所有易损品免费提供。

提供工作时间内为5分钟故障响应，一般情况下6小时内到达现场的维修服务。若主要设备的故障在36小时内仍未处理完毕，应免费提供相同档次的货物予医院临时使用或采取应急措施解决，不得影响医院的正常工作业务。应定期派员对设备进行必要的保养维护，保修期内所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用不再收取。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 货物交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

6.4 所有保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.5 因设备的质量问题而发生争议，由项目所在地质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

### 7、付款方式及履约保证金

7.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收表；

（3）中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

7.2付款方式：

（1）*******（根据招标内容填写）；

### 8、技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

### 9、不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

### 10、索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 11、违约与处罚

11.1 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 3‰ 的违约金。

11.2 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同

金额的  5%   的违约金。

11.3甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的  5%  的违约金。

11.4 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的  7.5%   的违约金。

### 12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

### 13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分

### 14、其它

14.1本合同正本三份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                 乙方：

中山市三乡医院                       *************

签约代表：                            签约代表：

地址：中山市三乡镇康乐路10号         地址：

电话：0760-23809975　　               电话：

签约日期：202  年 月   日            签约日期：202 年  月   日

- 附件：（报名资料）

法定代表人授权书

致：中山市三乡医院

本授权书声明：注册于                     （国家或地区）的                      （投标人名称）的                 （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“项目名称+项目编号”，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

被授权代表身份证复印件

投标人（公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：______________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投 标 人（公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 投标人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |